## bajas_pendientes
OS | NumeroSerie | NumeroInterno | DescripcionProblema | InformeFinal
15255 | MG 3507 (EXNV 0239) | M 9138 M9139 | OK.-
15512 | mg 2903 |  | controlado sin defecto | BAJA
15515 | MG 2495 |  | ok | BAJA
15572 | MG 0042 | r0296 | cambio de sensor de gota - cambio de teclado - control de funcionamiento
15607 | MG 2591 (0600189-601-00825) |  | se utilizo placa para reparar equipo de cliente , dar de baja | DEPOSITO BLAS PARERA
15628 | 812037 |  | de baja | DE BAJA
15632 | MG 2647 |  | controlado sin defecto
15700 | MG 0453 | p 9691 p 9669 | se le agrego fuente nueva , energy saver v6221, control de funcionamiento ok.-
15708 | F7894 |  | DE BAJA | DE BAJA
15734 | MG 1814 |  |  | BAJA
15783 | MG 2305 | Q912 Q9913 | 1691,8 HS OK.- | BAJA
15805 | MG 1969 | Q 9880 | OK | PARA VENTA
15819 | MG 2273 | p9873 | ok | DE BAJA
15846 | N5123759 |  | DE BAJA | DESARMADO DE BAJA
15847 | N5030226 |  | DE BAJA | DE BAJA
15850 | MG 0192 | q9828q9929 | ok.-
15993 | MG 3588 (EX NM 5441) | R0679 | OK
15998 | MG 1650 | R650 | FALTA TOMA DE AIRE , CONTROLADO OK
16000 | MG 2209 |  | ok | PARA VENTA BAJA
16035 | MG 0838
16037 | CE 0056 | R240 | OK
16038 | CE 0053 | r246 | ok
16052 | MG 2703 |  |  | BAJA
16066 | MG 0050 |  | reparacion de traba set - control de funcionamiento
16093 | MG 2064 |  | controlado sin defecto | PARA VENTA BAJA
16108 | mg 3442
16164 | MG 0035 |  | ok
16193 | mg 3444 |  | reparacion de tapa de impresora - control de funcionamiento
16202 | mg 0054 | r 0029 | limpieza gral colocacion de resorte traba camara | BAJA
16207 | MG 3568 ( EX NV 0114) |  | DE BAJA | BAJA
16225 | MG 1597 | E5180 | OK | BAJA
16245 | MG 1110 | R464 | OK
16276 | NV 0133 |  | suqiu
16290 | MG 2249 |  | CALEFACTOR ABIERTO Y SIN PLACA | DE BAJA
16294 | MG 1641 | R646 | FALTA TOMA DE AIRE , CONTROLADO OK | INS BAJA
16303 | MG 1384 | R0720 | OK
16308 | MG 2625 (996) |  | BUZZER Y BATERIA | BAJA
16326 | MG 3582 | R0820 | OK
16351 | MG 3583 (NV 0328) |  | falla bateria y rotura traba frente
16355 | MG 3584 (EX NV 0087 ) | 1434 | OK
16356 | MG 3586 (A5-0249) | K8568 | OK | BAJA
16357 | MG 3585 (EX NV 0349) | R614 | OK | BAJA
16358 | MG 3574 | S 1299 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
16361 | MG 2552 ( 50404016501) | R565 | OK | BAJA
16495 | MG 0226 |  | dar de baja | PARA REPUESTO
16526 | mg 2973 |  | control de funcionamiento - cambio de sensor de gota CAMBIO DE MICRO Y R 39 OHM CAMBIO DE BATERIAS
16529 | mg 0042 | R 0943 | reparacion de anclaje de resortes de traba set -control de fucionamiento y limpieza
16542 | mg 2338 | K8461 | controlado sin defecto | PARA VENTA BAJA
16601 | MG 0465 | R0757 | CONTROL DE FINCIONAMIENTO Y LIMPIEZA.. | DE BAJA
16653 | u1954 |  | IRREPARABLE | DE BAJA
16667 | mg 3401 |  | controlado sin defecto
16695 | mg 2647 |  | controlado sin defecto - controlado sin defecto | BAJA
16730 | 873303 |  | de baja | de baja
16742 | mg 3602 (exNV 0262) |  | FALLA CARGADOR FRENTE OK | BAJA
16747 | mg 0359 |  | ok
16755 | mg 1811 |  | OK | BAJA
16780 | mg 0470 |  | BATERIA
16800 | MG 0204 | d7481 | controlado sin defecto
16912 | mg 2026
16938 | mg 1569 |  | controlado sin defecto | BAJA
16949 | mg 3500 |  |  | DE BAJA
16974 | mg 2471 |  | ok
17103 | MG 3593 | r0868 | ok | PARA VENTA
17126 | ce 0002 |  | controlado ok | LAN
17157 | mg 1878 | S 1924 | LIMPIEZA GRAL CONTROL DE FUNCIONAMIOENTO | BAJA
17305 | mg 0807 | s2058 | ok
17310 | mg 2029 |  | fala frente y bateria
17336 | MG 1989 |  | FALLA PLACA DE TRANSFERENCIA
17405 | CE 0043 | u3073 | ok | VENDIDO OSYS
17472 | mg 2853 |  | REPARACION DE CARCAZA-REPARACION INTERNA POR GOLPE-CONTROL DE FUNCIONAMIENTO | ALQUILADO MEDICINA AUX 24/01/18
17477 | mg 3006 | u3244 | ok
17487 | U3234 |  | IRREPARABLE | DE BAJA
17518 | MG 0315 |  | no respeta los tiempos de ciclado | no respeta los tiempos de ciclado BAJA
17551 | MG 1676 |  | ok
17564 | mg 1348 |  | controlado sin defecto | BAJA
17589 | mg 1769 | U3440 | reparado de motor cambio supension de motor.
17617 | mg 0127 | u3536 | ok | BAJA
17693 | mg 3303 |  | OK
17703 | mg 2327 |  | controlado sin defecto | BAJA
17752 | 41 | U3749 U3747 | REEMPLAZO 4 DIODOS RECTIFICADORES DE 8 AMP EN PLACA PRINCIPAL, REEMPLAZO BATERIA 12V 2,9AMP Y LIMPIEZA EN CILINDROS POR BAJA ASPIRACION, CONTROLADO OK.- | REEMPLAZO 4 DIODOS RECTIFICADORES DE 8 AMP EN PLACA PRINCIPAL, REEMPLAZO BATERIA 12V 2,9AMP Y LIMPIEZA EN CILINDROS POR BAJA
17761 | mg 3502 |  | cambio de SUBCONJUNTO SUJETADOR DE EMBOLO por rotura | cambio de SUBCONJUNTO SUJETADOR DE EMBOLO por rotura
17780 | MG 1905 |  | controlado sin defecto | BAJA
17786 | mg 2876 |  | controlado ok | BAJA
17797 | mg 3249 |  | sin bateria
17798 | mg 3242 |  | sin bateria
17800 | mg 0525 | u4085 | ok
17822 | MG 2838 | u4045 | ok | BAJA
17831 | MG 3668 |  | CAMBIO DE PACK DE BATERIA
17838 | NV 0329 |  | FALLA FUENTE ROTO PIN DE CARGA
17841 | NV 0246 |  | BATERIA Y PIN DE CARGA | BAJA
17844 | MG 3670 | u3991 | ok | ALTA DE ALQUILER
17856 | mg 2992 |  | reparacion de selector de jeringa - remplazo de embolo y traba embolo - se calibro presion de oclucion y se coloco tornillo | STB BAJA
17863 | mg 1772 | u3488 | 14/11/2019 SE LLEVO AL DEPOSITO DE SARMIENTO | SIC
17864 | mg 3022 |  | 14/11/2019 SE LLEVO A EL DEPOSITO DE LA CALLE SARMIENTO
17879 | mg 3485 | K8877 | control ok
17885 | mg 3248 | d7131 | ok
17893 | MG 0476 |  | controlado sin defecto | BAJA
17904 | mg 2237 |  | BATERIA
17922 | mg 1962 | U3763 | ok | BAJA
17929 | mg 1302 |  | DAR DE BAJA , FALLA TURBINA
17930 | mg 1734
17933 | mg 3156 | S1733 | OK
17937 | mg 2081 | U3768 | OK | BAJA
17940 | mg 3533 | U5038 | OK | CMM
17943 | MG 0217 | B6417 | OK | BAJA
17980 | mg 0474 |  | carcaza rota , falta bateria
17988 | mg 2456 | n9766 | ok | BAJA
17989 | mg 2801 | J8237 | LIMPIEZA GRAL CONTROL DE FUNCIONAMIENTO | BAJA
18002 | mg 0858 | S1476 S1477 | OK
18016 | mg 1604 |  | LIMPIEZA GRAL CONTROL DE FUNCIONAMIENTON PROVISION DE TUBULADURA PVC CRISTAL 8X12 | PARA VENTA
18023 | mg 2238 |  | OK | BAJA
18026 | 66-2527a |  | bateria y sensor | DEPOSITO BLAS PARERA
18051 | MG 2101 | v9143 | se realizo cambio de turbina | DE BAJA
18056 | mg 3372
18066 | mg 3592 |  | falla bateria | DEPOSITO BLAS PARERA
18067 | mg 3400 |  | baja
18077 | U 042200540 |  | en espera
18079 | mg 3550 | d 7430 | ok
18088 | MG 1825 |  | ok | BAJA
18096 | MG 2326 |  | ok
18101 | MG 1510 | U 4240 | LIMPIEZA Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO | BAJA
18118 | mg 3699 |  |  | a samtronic
18146 | n5109348 |  | El equipo presenta un falla en placa de control - y concentra bajo 85% a 4lpm | SE DA DE BAJA
18147 | MG 3455 |  |  | BAJA
18173 | mg 3738 |  | ok | STB
18210 | MG 2453
18218 | MG 0031 | B 6498 | LIMPIEZA GRAL CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CARGA DE BATERIAS | BAJA
18222 | MG 0560 |  | LIMPIEZA GENERAL CAMBIO DE BATERIAS | BAJA
18224 | MG 2458 | U4498 | OK | BAJA
18254 | MG 3160 |  | controlado ok | BAJA
18264 | MG 1483
18265 | MG 1483 | U4462-U4463 | control de funcionamiento, funciona hasta cuatro litros. | OXI
18283 | MG 2902 |  | OK
18302 | mg 0344 | U 4981 | remplazo de sensor de gota - control de uncionamiento -limpieza | BAJA
18330 | MG 1303 |  |  | ANDREOLI
18331 | MG 2858 | U 4691 | limpieza gral control de funcionamiento cambio de ficha macho 220v. | BAJA
18336 | NV 0260 |  | falla bateriay back light dar de baja
18337 | mg 3757 (exNV 0250) | u4681 |  | DEPOSITO BLAS PARERA
18338 | NV 0326 |  | falla bateria y back light dar de baja
18339 | NV 0330
18340 | NV 0330 |  | falla bateria
18362 | MG 2326 N12HT701013271 |  |  | DEVUELVE AGE PRESUPUESTADO SIN REPARAR
18376 | mg 3577 |  | LIMPIEZA CAMBIO DE MICRO Y R 39 OHM CAMBIO DE BATERIAS
18389 | MG 0635 |  | cambio de carcaza superior por golpe - | cambio de carcaza superior por golpe -
18413 | mg 3425 |  | ok
18429 | mg 2356 |  | ok | BAJA
18434 | MG 3833 (20090594936) |  | EQUIPO CONTROLADO OK .-
18446 | MG 5259 | u4939 | EQUIPO CONTROLADO OK .- 2285 HS DE USO
18472 | mg 3628 | u4985 | ok
18474 | MG 2913 |  | REPOSICION DE DISPLAY Y PEGADO DE PARTES ROTAS.- | DEVOLUCION DE ALQUILER-REPOSICION DE DISPLAY POR ROTURA Y PEGADO DE PARTES ROTAS.- SE DA DE BAJA
18500 | mg 3537 |  | CAMBIO DE MICRO Y R 30 OHM CAMBIO DE PACK DE BATRIAS
18504 | MG 1739 |  | control de funcionamiento - se coloco filtro y manguera | LND BAJA
18531 | mg 2939 |  | roto sensor de presion
18562 | MG 3181 |  | CAMBIO DE MICRO Y R DE 39 OHJM CAMBIO DE BATERIAScontrol de funcionamiento
18575 | MG 3151 |  | de baja | de baja
18577 | MG 3373 |  | ok | EMM
18587 | mg 3240 | U 4704 | BATERIAS BAJA LIMPIEZA GRAL CAMBIO DE BATERIAS PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
18594 | mg 3802 |  | baja
18605 | MG 0972 |  | OK ALQUILADO A INNOVAR LANMARK | LND
18608 | 104489 |  | no funciona falla parlante falla transductor DAR DE BAJA
18613 | MG 1518 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CAMBIO DE BATERIAS-REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACION-ALARGUE Y SENSOR | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CAMBIO DE BATERIAS-REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACION-ALARGUE Y SENSOR DEPOSITO BLAS PARERA
18617 | 79379R/08 |  | limpieza y cambio de fusible prueba de funcionamiento | A ESQUIU
18623 | MG 1772 | u4723 | 14/11/2019 SE LLEVO AL DEPOSITO DE SARMIENTO | REW BAJA
18624 | MG 3468 | S 1872 | limpieza y control de funcionamiento carga de baterias
18626 | mg 2979 | u4982 u4983 | ok
18643 | mg 3265 | U4820 | remplazo de bateria, actualizacion de placa, remplazo de placa R53, reparacion cable de embolo a placa, calibacion, 4 patitas nuevas.
18644 | MG 2992 | U4738 | ACTUALIZACION DE CIRCUITO DISPLAY EN PLACA PRINCIPAL, CONTROLADO OK.- | BAJA
18650 | MG 2963 |  | limpieza gral ,limpieza conector sensor de gota , sensor con faltante de filtros opticos reemplazo de baterias cambio de micro controlador y resistencia 39 ohm calibracion
18654 | MG 2964 |  | LIMPIEZA GRAL CAMBIO DE MICRO Y RESISTENCIA 39 OHM CAMBIO DE BATERIAS
18656 | MG 3539 |  | LIMPIEZA GRAL CAMBIO DE MICRO CAMBIO DE R 39 OHM CAMBIO DE BATERIAS
18687 | MG 3809(B395420700) | u4878 | PRESION ENTREGADA -2 CON REFERENCIA A LA PEDIDA , FALLA PLUG DE FUENTE 5048 HS DE USO
18743 | MG 0608 |  | ok
18749 | MG 2039
18772 | MG 0348 | U3148 | ok | BAJA
18775 | MG 3461 (EX NV 0064) |  | FALLA PLACA SELECTORA DE JERINGA - baja
18779 | mg 3411 |  | limpieza cambio tapa de goma frasco cambio de tubuladura pvc
18786 | 90068021 |  | EL EQUIPO ENCIENDE CON INTERMITENCIAS POR FALLA DE LA PLACA FUENTE ROTA EN LA PARTE DE BAJA , CORTA EL FUNCIONAMIENTO CUANDO PIDE CORRIENTE ELEVADA, SIN REPARAR.- | EL EQUIPO ENCIENDE CON INTERMITENCIAS POR FALLA DE LA PLACA FUENTE ROTA EN LA PARTE DE BAJA , CORTA EL FUNCIONAMIENTO CUANDO PIDE CORRIENTE ELEVADA, SIN REPARAR.
18804 | MG 1711 | U 4780 | limpieza gral, limpieza de circuito impreso principal, limpieza teclado, control de funcionamiento cambio de ficha 220 v. | BAJA
18865 | mg 0031 | B 6498 | LIMPIEZA GRAL CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
18889 | MG 2357 |  | LIMPIEZA GRAL DISPLAY BAJA LUMINOSIDAD CAMBIO DE BATERA FUNCIONA OK
18890 | mg 3492 | U5017 V6208 | OK
18901 | MG 2389 |  | REPARACION DE GABINETE REPARACION DE TRABA CAMBIO DE DISPLAY CAMBIO DE SENSOR DE GOTAS BATERIA OK
18943 | ce 0068 | V6211 | OK
18948 | MG 0684 |  | limpieza gral cambio de baterias
18984 | MG 1296 | U4807 | limpieza gral ajuste sensor de presion calibracion de flujo | BAJA
19003 | MG 3307 | U4245 | CONTROL D FUNCIONAMIENTO.
19007 | 79552r/08 |  | A REMPLAZAR BATERIA, FRENTE, SENSOR DE GOTA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. (CAMBIAR CARCAZA DE FRENTE POR OTRA Q ESTE DE BAJA SI SE APRUEBA PRESUPUESTO), """" ERROR""" DE UN 6% SIN REPARAR | A REMPLAZAR BATERIA, FRENTE, SENSOR DE GOTA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. (CAMBIAR CARCAZA DE FRENTE POR OTRA Q ESTE DE BAJA SI SE APRUEBA PRESUPUESTO), """" ERROR""" DE UN 6% SIN REPARAR
19008 | MG 0556 | v6032 | ok
19021 | d7207 | v6266/V6250 | LIMPIEZA DE IMPRESORA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, TEST DE FRECUENCIA NORMAL, BAJA Y ALTA, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO SIN DEFECTO (NO IMPRIMIA POR IMPRESORA MUY SUCIA). | LIMPIEZA DE IMPRESORA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, TEST DE FRECUENCIA NORMAL, BAJA Y ALTA, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO SIN DEFECTO (NO IMPRIMIA POR IMPRESORA MUY SUCIA).
19095 | MG 1218 |  | la bomba se encontro rota en su carcaza por un golpe recibido - tambien se encontro dañada en el selector de jeringa, produciendo la falla del sensor , teniendo que ser este remplazado -baja | la bomba se encontro rota en su carcaza por un golpe recibido - tambien se encontro dañada en el selector de jeringa, produciendo la falla del sensor , teniendo que ser este remplazado. SE FACTURO REPARACION A-7348 30/11
19096 | MG 0333 |  | ok
19099 | MG 3540 |  | limpieza gral, cambio bateria
19104 | MG 1874 | V6300 | 14/11/2019 SE LLEVO AL DEPOSITO DE SARMIENTO | BAJA
19114 | mg 2900 |  | control ok | DEPOSITO BLAS PARERA
19120 | mg 3601 | V7930-V7929-V7928 | FALLA PNI - SUJECION DE FRENTE ROTO - POTENCIOMETRO DE SELECCIÓN ROTO - CONTROL GENERAL POR DESGUACE, CAMBIO DE BATERIA | FALLA PNI - SUJECION DE FRENTE ROTO - POTENCIOMETRO DE SELECCIÓN ROTO - CONTROL GENERAL POR DESGUACE
19134 | MG 0370 | V6387 | REPLAZO DE SENSOR DE PRESION, PEGADO DE MARCO SUJETA MOTOR, , LIMPIEZA, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO.
19154 | MG 3164 |  | REPARACION ANILLO INFERIOR GUIA COLUMNA DE AGUA CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
19170 | 5118099 | V6444/V6443 | KIT COMPRESOR( EQUIPO RUIDOSO), REMPLAZO DE BATERIA 9V.( ALARMA SONORA MUY BAJA), REPLAZO DE FILTROS INTERNO Y EXTERNO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PURGADO DE CIRCUITO INTERNO Y MAGUERAS, TEST O2/PSI/FLUJO, EQUIPO CON 21971 HS. | KIT COMPRESOR( EQUIPO RUIDOSO), REMPLAZO DE BATERIA 9V.( ALARMA SONORA MUY BAJA), REPLAZO DE FILTROS INTERNO Y EXTERNO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PURGADO DE CIRCUITO INTERNO Y MAGUERAS, TEST O2/PSI/FLUJO,
19184 | mg 3687 |  | fala seleccionador de jeringa
19185 | MG 1943 |  | limpieza gral cambio de bateria | DE BAJA
19192 | MG 3575 |  | LIMPIEZA GRAL CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CAMBIO DE BATERIAS
19212 | MG 1348 | V6550 | controlado ok.- | BAJA
19248 | mg 131
19249 | mg 2337 | V6581/V6582 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERTNA, REPLAZO DE BATERIA 9V, REPLAZO DE FINTRO INTERNO Y EXTERNO. | BAJA
19258 | MG 1450
19264 | MG 1196 |  | Bateria agotada por uso | PARA SCRAP
19289 | A4-0278 | V 6518 | LIMPIEZA GRAL AJUSTE VALVULA AGUJA FIJACION DE BATERIAS VACUONETRO NO BAJA A 0 MM. | LIMPIEZA GRAL AJUSTE VALVULA AGUJA- FIJACION DE BATERIAS(por golpe) -VACUOMETRO NO BAJA A 0 MM.
19302 | MG 2476
19317 | mg 3494
19325 | MG 1741 |  | Cambio de Orrin, ajuste y limpieza
19337 | MG 1707 |  | Bateria agotada por uso | DE BAJA
19350 | MG 2100 |  | rota espiga, bateria, display.
19358 | MG 3167 |  |  | RESPIFLOWBAJA
19369 | mg 3900 |  | FALLA DE COMPARADOR DE NIVEL DE BATERIA OPTIMA EN PLACA PRINCIPAL | FALLA DE COMPARADOR DE NIVEL DE BATERIA OPTIMA EN PLACA PRINCIPAL
19371 | MG 2902
19390 | mg 2937 |  | OK
19423 | MG 0453 |  | limpieza turbina , ok.-
19440 | d7112 |  | SE FUE CON BOMBA
19442 | d 7138 |  | SE FUE CON BOMBA
19464 | MG 6631 | a2320 | reemplazo de placa control.
19496 | MG 3433 |  | ROTA BASE DE CAPOTA DE ACRILICO QUE LA FIJA AL CUERPO DE LA INCUBADORA . SE REEMPLAZO CAPOTA,CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK.- | REEMPLAZO DE ZOCALO CAPOTA COMPLETO POR ROTURA-CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
19537 | mg 3411
19551 | MG 2898 |  | NO FUNCIONA DISPLAY. | SE ENTREGA A SAMTRONIC
19552 | MG 2411 |  | remplazo de display. | SE ENTREGA A SAMTRONIC
19606 | MG 1682 |  | BATERIA AGOTADA POR USO | PARA REPUESTO
19607 | 5084 |  |  | DE BAJA
19610 | MG 3373 |  | de baja | de baja
19635 | A5-0324 |  |  | DE BAJA NO SE REPARA
19655 | 79370R/08 |  | de baja | de baja
19656 | 79552R/08 |  | de baja | de baja
19657 | 51716R/05 |  | de baja | de baja
19658 | 79379R/08 |  | de baja | de baja
19659 | 80357R/08 |  | de baja | de baja
19660 | 79380R/06 |  | de baja | de baja
19661 | 79368R/08 |  | de baja | de baja
19677 | MG 3212 |  | LIMPIEZA, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
19684 | MG 1072 |  | bateria en corto no permitia encender el equipo, el equipo funciona correctamente, en espera de bateria | DEPOSITO BLAS PARERA
19699 | MG 1684 | u5388 | ok | DE BAJA
19720 | MG 2851
19721 | mg 2860
19724 | MG 3266
19763 | NV 0149
19766 | MG 0683 | Y6871 | calibracion, limpieza, control de funcionamiento ok
19774 | MG 1786 |  | de baja | de baja
19801 | MG 0677 | Y6869 | OK
19808 | MG 2268
19839 | MG 3996 |  | SENSOR DE GOTA NO FUNCIONA, SENSOR DE IMAN NO FUNCIONA, SE CAMBIO RUEDA DE MOTOR
19844 | MG 2018 |  | cambio de bateria 6v4a, cambio de placa princpal
19864 | MG 3606 |  | de baja | de baja
19889 | MG 2990 |  | CIOLITA AGOTADA, EQUIPO CON 162710 | DE BAJA
19917 | MG 1988 | y7002 | ok | BAJA
20014 | MG 2715 | V7907 | OK | BAJA
20025 | MG 0880 |  | se le saco empujador de jeringa
20026 | NV 0157
20027 | MG 3801
20050 | MG 3015 |  | alarma de obstruccion, problema de motor | SE ENTREGA A SAMTRONIC
20111 | MG 2134
20134 | MG 0654
20169 | MG 2992 | V7304-V7303 | REPARACION DE DISPLAY (ARREGLO DE FALSO CONTACTO), CALIBRACION DE PRESION, LIMPIEZA, CONTROL OK | BAJA
20217 | T9212924 |  | rotura con faltantes en parte frontal soporte guia faltantes en botonera del teclado corto circuito en ficha de entrada, plaqueta quemada por corto circuito baterias dañadas no originales faltan 2 fuse | QUEDA PARA MGBIO-REPUESTO
20240 | MG 2989 | V7411/V7410 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA. | BAJA
20299 | MG 0693
20316 | MG 2851
20373 | MG 2271 | v 326 | limpieza gral control de funcionamiento | VENDIDO DE BAJA WIOR
20426 | MG 0699 |  | OK
20427 | MG 3517 | A2990 | OK
20450 | MG 3203 |  | OK
20498 | mg 0688 |  | control ok, display agotado | SE ENTREGA A SAMTRONIC
20500 | MG 2241 |  |  | BAJA
20505
20511 | MG 3798 |  |  | ESTA DE BAJA PARA ENTREGAR A BETES
20521 | MG 2833 | A 2219 | LIMPIEZA GRAL CAMBIO DE FRENTE COMPLETO POR FALLA DE TECLADO LIMPIEZA Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
20528 | MG 1082 |  | PARA REPUESTO - BATERIA MUERTA - FRENTE GOLPEADO - FALLA EN LA PLACA PRINCIPAL - TRANSFORMADOR | DE BAJA
20529 | MG 1435 | v8639 | control ok, calibracion de sensor de presion
20577 | MG 2216 |  | CAMBIO DISPLAY, RECALIBRACION, LIMPIEZA GRAL *A ESPERAS DE REPUESTO (BATERIA)* *FUNCIONAMIENTO OK* | SE ENTREGA A SAMTRONIC
20613 | MG 3392 |  | SOLO FUNCIONA A 220
20651 | MG 2155 |  | FUNCIONA OK VINO CON PUERTA CAMBIADA SE SACO BATERIA PARA COMPLETAR OTRA BOMBA CAMBIAR RJ9 HEMBRA | SE ENTREGA A SAMTRONIC BAJA
20652 | ST 0164
20655 | ST 0243
20682 | st 0262
20708 | MG 3913 | v8360 | control ok
20709 | MG 0529 | U4560 | OK
20725 | MG 3019 |  | para deshuace
20739 | MG 1299 |  | ok
20749 | MG 3555 |  | RECALIBRACION, LIMPIEZA GRAL *A ESPERA DE REPUESTOS (BATERIA Y DISPLAY)* *FUNCIONAMIENTO OK* | SE ENTREGA A SAMTRONIC
20752 | MG 1449 | V 8399 | LIMPIEZA GRAL CAMBIO DE MORDAZA MASTIL CARGA DE BATERIAS CONTROL DE FUNCIONAMIEINTO | REPOSICIÓN DE MORDAZA SOPORTE DE MASTIL NUEVA.-VENDIDO DE BAJA WIOR
20774 | MG 2753 |  | ok
20779 | MG 4882 |  | ok | BAJA
20798 | MG 2388
20804 | MG 4915 |  | ok
20824 | MG 4900 | V8576 - V8577 | cambio de bateria, limpieza gral, funcionamienot ok
20828 | MG 0823 |  | placa principal no carga ni funciona a bateria, (no hay recambio), ponerle bateria | DE BAJA
20836 | ST 0170
20859 | MG 2781 | V 9199 | limpieza gral reparacion electronica placa teclado
20860 | MG 3523 | V 7796 | limpieza gral control de funcionamiento
20864 | ST 0295 |  |  | SE ENTREGA A SAMTRONIC
20883 | MG 4533 | V8587 - V8588 | limpieza gral, funcionamiento ok
20889 | MG 2023
20894 | st 0135
20895 | MG 2348
20896 | MG 2120
20898 | ST 0161
20900 | ST 0165 |  | sensor de presion roto, no hay repuesto, queda en espera | SE ENTREGA A SAMTRONIC
20903 | MG 3264
20915 | MG 2345 |  | ok
20926 | MG 3014
20927 | MG 3264
20993 | MG 2087
21002 | MG 3037
21005 | MG 2695 | v8970-v8972 | RECAMBIO DE BOMBA PNI Y VALVULA SOLENOIDE POR ROTURA-CONTROL Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO-REPOSICION CABLE ECG POR ROTURA (el nuevo es v8974)-REPOSICION BATERIA INTERNA-CONTROL DE FUNCIONAMIENTO GENERAL. | RECAMBIO DE BOMBA PNI Y VALVULA SOLENOIDE POR ROTURA-CONTROL Y CALIBRACION DE SISTEMA NEUMATICO-REPOSICION CABLE ECG POR ROTURA-REPOSICION BATERIA INTERNA-CONTROL DE FUNCIONAMIENTO GENERAL. VENDIDO A INTRAMEDICA
21006 | ST 0152
21011 | MG 2938
21021 | MG 2824 | v8412 | ok
21032 | MG 2940 |  | limpieza gral reparacion gabinete plastico cambio de display cambio de soportes de goma motor BATERIAS AGOTADAS | SE ENTREGA A SAMTRONIC
21059 | ST 0238
21070 | mg 3698 |  | OK
21073 | MG 1269 |  | cambio de baterias FUENTE NO FUNCIONA | DEPOSITO BLAS PARERA
21074 | CE 0168 | v9187-v9186 | cambio de placa principal (no cargaba), cambio de conector jack hembra de alimentacion, control ok fuente v8302 | DE BAJA
21080 | MG 2781 | V 9199 | limpieza gral control de funcionamiento
21085 | MG 2315 | V9030 - V9031 | CAMBIO DE FILTRO INTERNO, LIMPIEZA GRAL, FUNCIONAMIENTO OK OSCILA ENTRE 93,7 / 92,5 EN 4,5L
21089 | MG 0881
21091 | MG 1235 |  | SISTEMA MECANICO IRREPARABLE- PAR REPUESTO | SE DA DE BAJA-A ESQUIU
21120 | MG 1767 |  | sensor de presion no funciona, se rearmo empujador de jeringa (vino todo desarmado y con cables cortados) | SE ENTREGA A SAMTRONIC
21122 | MG 3253 |  |  | SE ENTREGA A SAMTRONIC
21139 | MG 3619 | V9895 - V9896 | LIMPIEZA GRAL, FUNCIONAMIENTO OK
21170 | mg 4901 |  | ok
21178 | MG 3608
21185 | ST 0101
21218 | MG 2358 |  | LIMPIEZA GRAL CALIBRACION FLUJO AJUSTE SENSOR DE PUERTA CAMBIO DE SENSOR DE PRESION CAMBIO DE BATERIAS | SE ENTREGA A SAMTRONIC
21245 | ST 0065
21252 | MG 5322 |  | falta fuente, vino con alargue y sensor en Y, control ok | DEPOSITO BLAS PARERA
21254 | MG 3000 | w0009/w0010 | control de funcionamiento ok, remplazo de filtros, limpieza.
21283 | MG 4879 |  | bateria | DEPOSITO BLAS PARERA
21292 | ST 0183 |  | LIMPIEZA GRAL CAMBIO DE SENSOR DE PRESION
21332 | MG 3087 |  | llave selectora de datos rota, controlar pni, soporte de tornillos rotos, CAMBIAR BATERIA CUANDO LLEGUE DE LA DERIVACION
21336 | MG 3798
21338 | ST 0194 |  | LIMPIEZA GRAL CAMBIO DE SENSOR DE PRESION | SE ENTREGA A SAMTRONIC
21340 | MG 2967 |  | LIMPIEZA GRAL REPARACION SENSOR DE GOTA CAMBIO DE BATERIAS
21357 | MG 3557 |  | LIMPIEZA GRAL CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CAMBIO DE BATERIAS | SE ENTREGA A SAMTRONIC
21362 | mg 2967
21364 | MG 2781 | B2764 | EQUIPO FUNCIONANDO OK | EQUIPO FUNCIONANDO OK BAJA
21398 | mg 5299 |  | ok
21401 | mg 5310
21402 | mg 5254
21403 | mg 5250
21404 | mg 5276
21408 | mg 5312
21409 | mg 5290
21411 | MG 2866 | v9722-9723 | cambio de bateria (Lote 2407), soldado de resistencia de 1mohm a r201 para comparador de alarma de bateria baja, control ok
21413 | mg 3669 |  | bateria | DEPOSITO BLAS PARERA
21414 | MG 3091 |  | error 02, se uso bateria para equipo rad87 mg 3094 | DEPOSITO BLAS PARERA
21416 | MG 2029 | v9726 | ok, bateria funciona 3 hs
21417 | MG 3092 |  | control ok, bateria dura 3hs
21419 | mg 5345 | v9947/v9945 | control de funcionamiento, se reparo fuga.
21425 | MG 1956 |  | 3900 horas de uso , entrega 2 cm de agua menos de presion y la turbina es ruidosa , dar de baja
21431
21436 | MG-3548
21438 | MG 2360
21439
21441 | ST 0009
21462 | MG 2833 |  | cambio de bateria-control de funcionamiento- | FUNCIONAMIENTO OK. FALTA SOLO CAMBIO DE BATERIA NUEVA
21463 | mg 3535
21464 | st 0023
21479 | MG 2850
21480 | 2851
21481 | MG 2851
21501 | ES119301042 |  | EQUIPO PARA DESHUASE | EQUIPO PARA DESHUASE
21502 | MG 1463 |  |  | DE BAJA
21504 | MG 3017 |  | placa defectuosa | DE BAJA
21506 | MG 3247 |  | placa defectuosa | DE BAJA
21510 | MG 1195 | w0758¦w0759 | cambio de bateria,control de carga bateria | DE BAJA
21511 | MG 1810 | w0414/w0415 | armado con partes de otro equipo, remplazo de betria, Funcionamiento ok.
21529 | MG 2087
21530 | ST 0112
21532 | MG 2352
21533 | MG 2367
21534 | MG 3237
21535 | ST 0156
21536 | MG 3296
21538 | MG 4568 | A2100 - A2101 | CAMBIO DE FLOWMETER, CAMBIO DE FILTROS, LIMPIEZA GRAL, FUNCIONAMIENTO OK
21542 | MG 4433 |  | Oximetro de Pulso Nellcor 560 mg-4433 (alargue – sensor adulto – cable 220) QUIEREN QUE INGRESE NUEVAMENTE ESTE U OTRO PARA REMPLAZO (SIN LOS ACCESORIOS) Oximetro de Pulso Nellcor 560 mg-1794 (alargue –sensor adulto – cable 220) QUIEREN QUE INGRESE NUEVAMENTE ESTE U OTRO PARA REMPLAZO (SIN LOS ACCESORIOS) Oximetro de Pulso Novametrix mg-2710 (cable 220x – sensor ) PARA BAJA NO LO QUIEREN MAS REALIZAR NOTA DE REPARACION POR FALTANTES Cpap MG-3969 QUIERE QUE INGRESE NUEVAMENTE ESTE U OTRO VUELVE A LINDE OK
21543 | MG 1794 | W0760¦W0761 | cambio de bateria,control de carga de bateria
21549 | ST 0360
21550 | ST 0361
21553 | mg 2431 | w0364/w0365 | control de funcionamiento, remplazo de filtros, limpieza interna y externa, funciona a 4l 1/2
21569 | ST 0070
21577 | ST0113
21578 | ST 0094
21584 | MG 1912 | w0774/w0773 | reemplazo de fuente power y bateria.
21587 | ST-0103
21594 | MG 2359
21595 | MG 3300
21599 | MG 1343 |  | FALTA FUENTE | DEPOSITO BLAS PARERA
21605 | MG 3319
21612 | mg 2942
21620 | MG 3910 |  | ok
21635 | MG 2077
21637 | MG 3268
21638 | ST 0342
21639 | MG 2360
21640 | MG 2351
21641 | ST 0078
21642 | MG 2972
21643 | MG 3037
21644 | MG 2938
21645 | MG 3608
21649 | MG 2078
21650 | MG 2367
21651 | MG 3279
21660 | MG 3237
21666 | MG 0799
21671 | MG 2855 |  | ok | VENDIDO DE BAJA WIOR
21676 | ST 0062
21679 | MG 5533 | w0339/w0338 | control ok
21686 | MG 2866 |  | ok
21687 | MG 0415
21689 | MG 4901 |  | baja turbina
21691 | MG 1960 |  | ok
21697 | MG 2447
21698 | ST 0211
21706 | MG 2087
21722 | MG 4205 | w0819/w0818 | reparacion de compresor control ok
21735 | MG 0326 | w0768/w0766 | reemplazo de bateria y fusible de placa,. Control ok
21761 | MG 1153 |  | OK | VENDIDO DE BAJA WIOR
21773 | MG 4532 | W0409-W0410 | KIT COMPRESOR, CAMBIO DE FILTROS, LIMPIEZA GRAL, FUNCIONAMIENTO OK
21783 | MG 2222 | w0786/w0787 | control de funcionamiento ok
21791 | ST 0168
21793 | ST 0128
21798 | MG 3619 | w0796/w0790 | remplazo de filtros, control ok.
21805 | MG 2507 | w07887/w0789 | control de funcionamiento, reemplazo de filtros,
21816 | MG 3423
21817 | CE 0165 |  |  | SE DA DE BAJA PARA VENTA ESTA EN ESQUIU
21824 | MG 1159 |  | bateria | DEPOSITO BLAS PARERA
21830 | MG 4756 | w0810/w0811 | reemplazo de filtro interno, control ok
21841 | MG 3483 |  | OK | VENDIDO DE BAJA WIOR
21845 | MG 1252
21863 | 714-40
21896 | MG 4161
21912 | MG 0281 |  | ok
21913 | MG 2026 |  | ok
21915 | MG 4592 | w1049/ww1050 | reparacion compresor, reemplazo de cooler, reemplazo de filtros, control ok.
21917 | MG 4580 | w1168/w1167 | control ok.
21930 | MG 5308
21931 | MG 5309
21950 | MG 0681 |  | placa | DE BAJA
21952 | MG 0324 |  | ok
21953 | MG 3261 |  | DE BAJA | DE BAJA
21954 | MG 3041 |  | ok
21976 | MG 2029 |  |  | BAJA
21979 | MG 4205 |  | LIMPIEZA GRAL, FUNCIONAMIENTO OK
21981 | MG 5109 | W0547 - W0548 | REEMPLAZO DE FILTROS; LIMPIEZA GRAL; FUNCIONAMIENTO OK
21990 | CE-0159 |  |  | BAJA
21997 | MG 3087
22032 | MG 1557 |  | carcasa bateria | DE BAJA
22038 | MG 1742 | w1136/w1135 | reemplazo de filtro interno externo control de funcionamiento limpieza interna externa.
22050 | MG 0811 |  | bateria | DEPOSITO BLAS PARERA
22051 | mg 6314 |  | ok
22053 | MG 0371 | w1151/w1149 | control ok.
22063 | MG 2835 | w1146/w1145 | reemplazo de compresor, cambio de filtro interno externo, control ok | Con tubos tapados
22090 | MG 3509 |  | BATERIAS - CARCAZA | VENDIDO DE BAJA WIOR
22102 | MG 4293
22106 | BUB0116070262 |  | reemplazo de filtro interno , filtro externo , labios de motor y camisas de motor , control de funcionamiento ok.- | reemplazo de filtro interno , filtro externo , labios de motor y camisas de motor , control de funcionamiento ok.-
22119 | MG 0571 |  | bateria
22124 | MG 4913 |  | ok
22126 | MG 3134 |  | OK
22133 | MG 5327 |  | ok
22169 | 041288 |  | EQUIPO PARA DESHUASE | DEPOSITO BLAS PARERA
22193 | MG 3041 |  | ingreso de cucarachas
22196 | MG 3910 |  | OK
22219 | mg 1679 | w1375/w13776 | reparacion compresor y placa, control ok.
22229 | MG 4742 |  | COMPRESOR
22244 | MG 4889 |  | CONTROL OK
22257 | 19601042
22258 | MG 3132 |  | ok
22263 | MG 2465 |  | ok
22264 | MG 2489 |  | OK
22276 | MG 1929 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
22292 | MG 4964 | w1426 | control de funcionamiento ok
22299 | MG 3038 |  | BAJA | BAJA
22310 | MG 3430
22339 | MG 0281 |  | DE BAJA | BAJA
22343 | MG 5349 |  |  | BAJA
22346 | MG 2307
22347 | MG 0281 |  | ok
22362 | B4-0729 |  | EQUIPO GOLPEADO POR CAIDA , REEMPLAZAR POR ROTURA : VALVULA AGUJA , VACUOMETRO , MOTOR , PLACA Y SOPORTE DE BATERIAS - COSTO ELEVADO DE REPARACIÓN EQUIPO PARA SCRAP - DAR DE BAJA | EL EQUIPO SE BUSCO EN MGBIO PERO NO ESTA
22374 | MG 4782 | w1552/w1551 | reemplazo de filtros y limpieza, control ok.
22384 | MG 5243
22414 | MG 5324 | W0511 - W0512 | REPARACION DE COMPRESOR; LIMPIEZA INTERNA PROFUNDA; CAMBIO DE FILTROS; CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
22416 | NV 0334
22429 | MG 1973 |  |  | BAJA
22430 | MG 4589 | W0453 - W0454 | MANTENIMIENTO, REEMPLAZO DE FILTRO, LIMPIEZA GRAL, FUNCIONAMIENTO OK
22431 | MG 5466 | W0509 - W0510 | CAMBIO DE FILTROS, LIMPIEZA GRAL; FUNCIONAMIENTO OK
22460 | MG 1525 |  | bateria
22462 | MG 5242 |  | OK
22473 | MG 4771 |  | CONTROL | CONTROL
22486 | MG 4200 | W0519 - W0520 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO; LIMPIEZA GRAL; FUNCIONAMIENTO OK
22502 | MG 1403 | w1820 | reemplazo de carcaza para rein greso a linde.
22503 | MG 0646 | w1819 | reposicion de fuente, control y limpieza.
22504 | MG 1052 | w1826 | reemplazo de carcaza, frente roto, reemplazo de bateria, llego sin bateria. | BAJA
22514 | MG 0775 |  | EQUIPO PARA DESHUASE | DEPOSITO BLAS PARERA
22542 | MG 1679 | W1375/W1374 | CONTROL OK.
22545 | CE 0102 | a2192 | reemplazo de bateria, funcionamiento ok. | BAJA
22546 | MG 5480 | A2232 - A2233 | REPARACION DE COMPRESOR; CAMBIO DE BASE; CAMBIO DE FILTROS; LIMPIEZA GRAL; FUNCIONAMIENTO OK.-
22585 | MG 1251 | A2166 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK.
22599 | MG 4534 | W0545 - W0546 | CAMBIO DE FILTROS; MANTENIMIENTO GRAL; LIMPIEZA GRAL; FUNCIONAMIENTO OK
22607 | MG 2866 | a2173 | reemplazo de frente, control ok.
22645 | MG 3897 |  |  | PARA VENTA
22655 | MG 5130 | W0573 - W0574 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO; CAMBIO DE FILTROS; LIMPIEZA GRAL; FUNCIONAMIENTO OK
22666 | MG 5473 | W0577 - W0578 | CAMBIO DE LABIOS, CAMBIO DE FILTROS, LIMPIEZA GRAL, FUNCIONAMIENTO OK
22672 | ce 0168 |  |  | DE BAJA
22724 | MG 3005 | a2043/a2042 | reemplazo de filtros, control de funcionamiento: anda a 4 litros…
22725 | MG 2270 |  | FUNCIONAMIENTO OK | FUNCIONAMIENTO OK
22755 | MG 3615 | a2069/a2068 | reparacion de compresor, control ok.
22772 | MG 4536 | A2226 - A2227 | CAMBIO DE FILTROS; LIMPIEZA GRAL; FUNCIONAMIENTO OK.-
22775 | MG 0008 |  | CONTROLADO OK.
22777 | MG 0862 |  | CONTROLADO OK.
22778 | MG 2301 | a2126/a2127 | reparacion de compresor, reemplazo de filtros, control ok.
22780 | MG 2347 | v8209 | reemplazo de filtro, control ok.
22807 | MG 0640 | a2146/a2147 | reparacion de compresor completo, reemplazo de filtro, control de funcionamiento, limpieza, ok
22824 | MG 2157 |  | CONTROLADO FUNCIONAMIENTO OK.
22839 | MG 1383
22857 | IDO21680 |  | SE DA DE BAJA
22862 | MG 6569
22867 | MG 0480
22887 | MG 0986 |  | EQUIPO DESGASTADO INTERNAMENTE, LA ESPUMA DE POLIURETANO MUY DESGASTADA, QUEDA PARA DESHUESE, FUNCIONAN LA FUENTE, EL DISPLAY Y LA TURBINA. | DEPOSITO BLAS PARERA
22915 | mg 4205 |  | copntrol de funcionamiento ok.
22921 | MG 4758 |  | DAR DE BAJA | BAJA
22923 | MG 4205 |  | reemplazo de filtros.
22936 | MG 4533 |  | reparado
22987 | MG 4715 | c3577c3578 | ok
22989 | MG 4703 |  |  | Para desguase
23012 | MG 2413 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
23013 | MG 1897 |  |  | DEPOSITO BLAS PARERA
23031 | MG 0862 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
23059 | MG 2311 |  | compresor, filtros
23066 | MG 0862
23073 | MG 2397 | a2510/a2511 | reemplazo de valvula unidireccional,re paracion de placa control, filtro interno externo,limpieza ntena externa, contro de funcione miento, ok.
23074 | MG 4568 |  | compresor, ciolita, alrama, trafo armado de desguace.
23076 | MG 2157 |  | CONTROLADO OK
23080 | MG 6342 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
23116 | MG 2684 |  | ENTREGA BAJA PRESION | SE DA DE BAJA PARA REPUESTO
23132 | MG 2091 | b2718 | ajuste de tapa, reemplazo de filtro, control ok
23133 | 18408320 | B2918/B2919 | EL EQUIPO PIDE REEMPLAZO DE COLUMNAS-NIVEL DE PUREZA EXTERNA 60% MUY BAJA!-SE REALIZÓ UNA CALIBRACIÓN DE OXÍGENO-SE REEMPLAZARON LOS CANISTER | REEMPLAZO DE CANISTER-CALIBRACIÓN-CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
23137 | MG 4570 | b2706/b27019 | reparacion de compresor.
23142 | 2699 |  |  | DEPOSITO BLAS PARERA
23147 | MG 1428 |  |  | DEPOSITO BLAS PARERA
23152 | MG 2417 | b2704 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
23166 | MG 2304 | b2730/b2731 | limpieza interna externa, remplazo de filtros.
23181 | MG 3800 |  |  | Para desguase
23184 | MG 2726 | b2693/b2692 | reemplazo de filtro nterno externo, control de funcionamiento, limpieza.
23187 | mg 0858
23201 | 17433833 | B2921/B2920 | EL EQUIPO ENTRÓ POR FALLA DE SENSOR, LUEGO DE REVISARLO Y TESTEAR SU FUNCIONAMIENTO DURANTE VARIOS DIAS SE LLEGO A LA CONCLUSIÓN QUE LA FALLA QUE PRESENTÓ FUE ALEATORIA-SE CAMBIARON LOS CANISTER POR BAJA PUREZA-LIMPIEZA GENERAL-CALIBRACIÓN-CONTROL | EL EQUIPO ENTRÓ POR FALLA DE SENSOR, LUEGO DE REVISARLO Y TESTEAR SU FUNCIONAMIENTO DURANTE VARIOS DIAS SE LLEGO A LA CONCLUSIÓN QUE LA FALLA QUE PRESENTÓ FUE ALEATORIA-SE CAMBIARON LOS CANISTER POR BAJA PUREZA-LIMPIEZA GENERAL-CALIBRACIÓN-CONTROL
23213 | MG 2336 | b2677/b2679 | reemplazo de filtros, control de funcionamiento, limpieza.
23235 | MG 5949 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
23237 | MG 6192 |  | PLACA DE CONTROL EN FALLA REEMPLAZAR-
23248 | MG 0884
23249 | MG 2926 |  | CIOLITA Y COMPRESOR AGOTADO-NO SE REPARA | CIOLITA Y COMPRESOR AGOTADO-NO SE REPARA
23290 | MG 4165 | b2844/b28445 | contro ok
23323 | CE 0083 |  |  | Tapa suelta, sin comentarios
23333 | MG 2386 | M 8803 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
23337 | MG 5110
23341 | MG 6343
23354 | MG 5030
23355 | MG 5523
23359 | MG 4665 |  | REVISAR COMPARADORES DE BATERIAS | DEPOSITO BLAS PARERA
23366 | MG 0226
23403 | MG 3817 | b3402/3403 | reemplazo de filtro, control ok.
23405 | MG 2484 | B2957 | EQUIPO FUNCIONANDO OK | EQUIPO FUNCIONANDO OK
23410 | MG 3029 | B3053 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
23417 | mg 4441 |  |  | BAJA
23419 | MG 1950 | b3421/b3420 | control ok.
23444 | MG 2101 | V9143 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
23473 | MG 4433 |  | EQUIPO CONTROLADO
23486 | MG 6641 |  | EQUIPO CONTROLADO
23523 | MG 0089 | b3389/3399 | reemplazo de filtro interno externo, control : equipo funciona en 4 litros. | DE BAJA
23537 | MG 2759 |  | CONTROLADO FUNCIONA OK-
23540 | PROT-0004 | C3544/C3545 | REEMPLAZO DE BATERIAS POR BAJA AUTONOMIA-REEMPLAZO DE LLAVE ROTA-REPARACION DE ALIMENTACION-LIMPIEZA GENERAL-CONTROL DE FUNCIONAMIENTO- | REEMPLAZO DE BATERIAS POR BAJA AUTONOMIA-REEMPLAZO DE LLAVE ROTA-REPARACION DE ALIMENTACION-LIMPIEZA GENERAL-CONTROL DE FUNCIONAMIENTO-
23563 | MG 4771 | C3624/C3625 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
23571 | MG 5465 |  | ok
23584 | MG 6709 |  | LA TURBINA ENTRO CON OLOR | NASHEI -U-
23585 | MG 4162
23587 | MG 1950 |  | reparado.
23601 | MG 4946
23602 | MG 6710 |  | ok | DEPOSITO BLAS PARERA
23619 | MG 5484 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
23620 | MG 5528 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
23621 | MG 5153 |  | reparado
23623 | MG 5509
23631 | MG 6409 |  | ok
23634 | MG 4772 |  | reparado
23644 | MG 6743 |  | SE USA PARA REPUESTO | REPUESTO
23649 | mg 2025 |  |  | BLAS PARERA
23651 | MG 5320 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
23653 | MG 4739 |  | ok
23659 | MG 3672 |  | DAR DE BAJA | DAR DE BAJA
23676 | 2800 |  | SE DA DE BAJA | SE DA DE BAJA
23683 | MG 5465 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
23684 | MG 5130 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
23689 | MG 4715 |  |  | BAJA
23708 | MG 5238
23710 | MG 4968
23733 | mg 4931 |  |  | Sin canister, sin compresor
23736 | mg 5118 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
23738 | MG 2071 | V7830/V7831 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK.BA | DE BAJA VENTA A NOVAMED
23745 | MG 3179 |  |  | Para desguase
23747 | A2286 |  | reparacion de compresor, reemplazo de canisters ciolita, valvula y filtros. EQUIPO NUNCA FUE RECLAMADO, SE USA PARA DESGUACE
23756 | MG 3430 |  |  | DE BAJA
23757 | MG 3441 |  |  | DE BAJA
23769 | MG 4559 |  | ok
23779 | MG 6314 |  | CONTROLADO FUNCIONA OK
23819 | MG 4532 |  |  | Sin compresor, sin ciolita
23820 | MG 1995 |  |  | BLAS PARERA
23822 | MZJ5S59832 |  | ESTA EN SARMIENTO
23823 | C3B0117280251
23831 | MG 2890 |  | REEMPLAZAR BATERIA
23845 | MZJ5S169964 |  | equipo desaparecido (si reclaman dar otro equipo en cambio)
23862 | MG 4705 |  | ok
23878 | MG 2354 |  | NO ENCIENDE
23890 | MG 4924 |  | reparado
23894 | MZJ5S122116
23952 | MG 4912 | c4574-c4575 | Reemplazo de filtro y control de funcionamiento
23955 | MG 2241 |  | ok filtros.
23956 | MG 2997 |  |  | Sin tubos, sin compresor
23959 | 953880 |  | PARA DAR DE BAJA | BAJA POR NV 0112
23973 | MG 6443 |  | DAR DE BAJA
23978 | MG 5330 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
23981 | MG 1555 | c4855c4854 | reparado
24004 | MG 2397
24005 | MG 6658 |  |  | Para desguase
24006 | MG 2723 | c4601/c464598 | control filtros nuevos.
24027 | MG 3581
24039 | MZJ5S117800
24041 | MG 3604 |  |  | BLAS PARERA
24042 | MG 4200 |  | ok
24045 | MG 0512 |  |  | DEPOSITO BLAS PARERA
24048 | MG 6538 |  | ok
24051 | MG 6535 |  | ok
24054 | MG 4727 |  | reparado
24058 | MG 6903 |  | se da de baja - No tiene ni nplaca ni turbina
24069 | MG 2877 |  |  | BLAS PARERA
24081 | CE 0030 |  |  | BLAS PARERA
24096 | MG 3580 |  |  | DE BAJA
24113 | MG 4705 |  |  | Sin cooler, sin compresor
24123 | VN51688279 |  | sin reparar se uso partes de repuesto. | sin reparar se uso partes de repuesto.
24132 | MG 4727 |  | ok
24158 | MG 2866 |  |  | REEMPLAZAR BATERIA BAJA
24168 | MG 4195 | 4856/4857 | ok
24178 | MG 2343 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
24198 | MG 4783 |  | REEMPLAZO DE CANISTER | BAJA
24200 | MG 1912 |  | REEMPLAZAR BATERIA
24201 | MG 5239
24211 | MG 3529 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO-CONTROL DE BATERIAS
24226 | MG 6785 |  | DAR DE BAJA | BAJA
24232 | MG 5336 |  | DAR DE BAJA | BAJA
24238 | MG 2633 |  | FALLA EN PULSADOR DE ENCENDIDO-NO ENCIENDE
24255 | MG 6876 |  | DAR DE BAJA | BAJA
24262 | MG 6535
24263 | MG 6538 |  | DAR DE BAJA | BAJA
24339 | MG 6772 |  | ok
24386 | S1403 |  |  | BLAS PARERA
24387 | N5126584 |  | dar de baja | baja
24388 | MG 6772
24392 | MG 6535
24395 | MG 4772
24399 | MG 4200
24400 | MG 4727 |  |  | BAJA
24413 | MG 4771 |  | CAMBIO DE BATERIA-FUNCIONAMIENTO OK
24414 | MG 6794
24454 | MG 4501 | f9256-f9257 | SE ENVIO A SARMIENTO
24499 | MG 5296
24501 | MG 7091 |  | DAR DE BAJA | BAJA
24551 | MG 5533 |  | DAR DE BAJA
24559 | MG 1616 | D5404/D5405 | CONTROL OK-DESINFECCION DE HUMIDIFICADOR
24565 | MG 4912 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
24572 | MG 2723 |  |  | DE BAJA
24573 | MG 1817 |  |  | BLAS PARERA
24585 | MG 3581 |  | FALLA EN EL TREN DE LENBURG
24652 | MG 2103
24657 | MG 3783 |  | TURBINA RUIDOSA-SE MANDA A SCRAP
24662 | MG 4648 | d6907 | reparado. Sale como alquiler | Reparado. Sale como alquiler
24666 | MG 2232 |  |  | BLAS PARERA
24667 | MG 4990 |  | dar de baja | BAJA
24672 | MG 6547 |  | DAR DE BAJA | BAJA
24723 | MG 4191 |  | DAR DE BAJA | BAJA
24781 | MG 2115 |  | control de funcionamiento ok
24797 | MG 3144
24826 | MG 2314
24840 | MG 6693 |  | scrap>
24842 | MG 3651 |  | SE SACARON PIEZAS PARA REPARAR EL OTRO EQUIPO
24867 | MG 1710 |  | cambio de pontenciometro-cambio de 4 patitas-funcina ok
24894 | MG 7078 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
24970 | MG 5305 |  | oki | DESRMADO
25045 | MG 2398 |  | cambio de filtros
25053 | N08360111891 |  |  | BAJA ENTREGA A PABLO BRITO
25054 | MG 5086
25086 | MG 6337 |  | CAMBIO BATERIA-CAMBIO FUSES
25102 | G3DN10039 |  |  | DEVOLUCION
25147 | MG 2788
25148 | S9853
25183 | MG 5333 |  | se envio para sarmiento - dar de baja | baja
25185 | MG 1968 |  | CONTROLADO FUNCIONA OK-DE BAJA MG | BAJA
25186 | MG 2046 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
25187 | MG 2460 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK- DE BAJA MG
25192 | MG 6952 |  | control de funcionamiento ok-sin chamber 😰😰😰😰😰😰-pines sulfatados se limpiaron y rectificaron- se cambio la camara de humidificacion
25195 | MG 4905 |  | masimo 7- display dañado- no se repara
25196 | MG 0312 |  | REEMPLAZAR BATERIA-CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK-mg de baja
25200 | MG 6568 |  | KOKOKOKOKOKOK
25201 | MG 3239 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK | PARA VENTA
25231 | MG 3040
25258 | MG 1727
25271 | D6358 |  | No se econtró
25291 | MG 6701 |  | Como desguace en taller
25294 | MG 3655 |  | okokok. Se le saca la batería para repuesto | DONACIÓN
25320 | MA23031000116
25364 | MG 4161 |  | EQUIPO DAÑADO POR MAL USO, INGRESO DE FLUIDOS AL INTERIOR-PROBAR PLACA Y DISPLAY
25366 | 2790151 |  | equipo usado a manera de desguace piezas usadas en 01-0401-11-A no funciona | equipo usado a manera de desguace piezas usadas en 01-0401-11-A no funciona
25380 | MG 2543 |  | baja-error 15
25395 | MG 4181 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
25437 | MG 3474 | E7502/3 | ANDA BIEN | BAJA
25438 | MG 4899 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK | PARA VENTA
25480 | MZJ5S122045 |  | equipo desaparecido (si reclaman dar otro equipo en cambio)
25534 | CSX1731K094 |  | SE TOMA HUMIDIFICADOR-PLACA NO FUNCIONA (LOOP)-TURBINA NO ANDA SE TOMA POR MG-0441 | BAJA
25535 | 0005433 |  | no se encontro el equipo
25623 | s218406080d |  | se dio otro equipo en cambio (solo polywatch) SN/s222d804020
25626 | 1000927 |  |  | PARA DAR DE BAJA REEMPLAZO MG 0781
25696 | MG 2809 | 6797/6798 | control ok.
25704 | MG 3508 |  |  | BOMBA PERDIDA
25728 | MG 3486 |  | Controlado
25760 | MG 4551 |  | Se usó la zeolita el cooler para el MG 4895
25764 | MG 2673 |  | Controlado OK
25766 | MG 2302 |  | ERROR DE CARGA AL SISTEMA. NO ERA BAJA, ERA ENTREGA DE ALQUILER | ERROR DE CARGA AL SISTEMA. NO ERA BAJA, ERA ENTREGA DE ALQUILER
25797 | MZJ5S121947 |  | según el registro esta desguasado
25830 | MG 3754 |  | se pone jarra
25831 | MG 4603 |  | se pone jarra
25834 | MG 6948 |  | falla en software-pendiente de reparaciona ver obs
25835 | MG 6949 |  | falla en software-pendiente de respuesta ver obs
25836 | MG 7069 |  | falla en software- en espera de repuestos
25852 | MG 5392 |  | ok-cambio de jarra papu c:
25865 | MG 2809 |  | se va a desguasar - dar de baja | baja
25915 | MZJ5S169961 |  | desguace
25978 | MG 4781 |  | SE VENDE A ARIEL | SE VENDE A ARIEL
26017 | M123 |  | Reparación de sensor. Reconexión de broche. Chequeo general y limpieza. | PRESUPUESTO RECHAZADO
26052 | MG 4440 |  |  | VENDIDO A ARIEL
26066 | MG 6947 |  | baja por falla en soft
26112 | MA23080040095 | x | equipo muerto-queda para repuestos | x
26132 | MG 2424 | 7728/7726 | reemplazo de elctrovalvula, filtros. CIOLITA BAJA
26139 | MG 5207 |  | no funciona prueba con btx18715006
26153 | MG 7084 |  | DAR DE BAJA | BAJA
26163 | MG 5143 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
26188 | MG 5463 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
26192 | MG 3829 |  | baja
26227 | H2122606335 |  | humidificador dañado (entra en garantia)-dar uno nuevo | HUMIDIFICADOR DAÑADO (ENTRA EN GARANTIA)-DAR UNO NUEVO
26234 | MG 4904 |  | Sin posibilidad de reparación | Sin posibilidad de reparación
26246 | mg 1761 |  | valvula reguladora de vacio trabada, desarme y limpieza de valvula , pegado de etiqueta mg 1761 control de funcionamiento | VENTA A NOVAMED
26261 | MG 4963 |  | Se usaron algunas partes para arreglar el MG 4962 - se puede revivir
26268 | CJD16521354 | x | baja-dañado por sulfato, tenia el mg duplicado (mg 6337 es en realidad w1321 oximetro de pulso en funcioinamiento) | ----
26299 | MBB2203483 |  | SE CARGO DUPLICADO EL MISMO EQUIPO EN ACCESS | SE CARGO DUPLICADO EL MISMO EQUIPO EN ACCESS
26327 | N5145150 |  | REPARACION COMPLETA DE COMPRESOR-CAMBIO DE CIOLITA Nº F8186-F8187-FILTROS | REPARACION COMPLETA DE COMPRESOR-CAMBIO DE CIOLITA Nº F8186-F8187-FILTROS
26333 | E7787 |  | derivado smartlight
26334 | E7788 |  | malla rota
26337 | C4258 |  | Derivado a smart light
26344 | 0012061
26359 | T2A22101244
26382 | MG 5155
26385 | MA23080040049
26400 | MG 6695
26407 | MG 3465 |  | rotura de gabinete NO SE PUEDE REPARA FUNCIONAMIENTO ELECTRONICO OK DAR DE BAJA PARA REPUESTOS | BAJA
26415 | MA23080040054
26461 | MG 5064 |  | FALLA EN TURBINA (EN ESPERA DE REPUESTOS)-PLACA OK
26481 | MG 7088 |  | se uso de repuesto
26519 | MG 4588
26525 | MG 6430
26528 | MG 6544
26534 | MG 5129
26536 | MG 5492 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
26545 | MG 6796
26546 | MG 4593
26555 | G-02806535
26656 | N5158373 | F8212-F8213 | REEMPLAZO DE CIOLITA- TUBOS F8188-F84189-REPARACION COMPLETA DE COMPRESOR | REEMPLAZO DE CIOLITA- TUBOS F8188-F84189-REPARACION COMPLETA DE COMPRESOR
26672 | MZJ5S122155 | E7992-E7989 | DE COLOCAN 2 CANISTER CON CIOLITA COMPRADA POR MGBIO | DE COLOCAN 2 CANISTER CON CIOLITA COMPRADA POR MGBIO
26680 | G70031
26713 | MG 4535 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
26731 | MG 7090 |  | EN JAULA
26733 | MG 2302 |  | SE USO DE REPUESTO
26736 | MG 7286 |  | ingreso de líquido en el equipo - FALLA EN PLACA (ALARMA DE MASCARA BLOQUEADA) por ingreso de liquidos - DESARME Y LIMPIEZA INTERNA DE TURBINA por ingreso de liquído. Turbina Ok
26737 | MG 7287 |  | CALEFACTOR QUEMADO | DE BAJA
26745 | MG 5064 |  | SE USO TURBINA PARA REPUESTO DEL EQUIPO BTX16645147 | BAJA
26746 | MG 4002
26773 | D0-0101 |  | carcasa inferior y superior rotas - baterias degradadas - motor obsoleto - placa fallada - aspira poco - irreparable SE RECOMIENDA DAR DE BAJA Se cobra diagnóstico y limpieza | carcasa inferior y superior rotas - baterias degradadas - motor obsoleto - placa fallada - aspira poco - irreparable SE RECOMIENDA DAR DE BAJA Se cobra diagnóstico y limpieza - LO ENTREGAN COMO FORMA DE PAGO
26780 | MG 7280 |  | PLACA MANIPULADA, SUFRIO GOLPE Y EL LECTOR DE TARJETA FUNCIONABA INCORRECTAMENTE (reparado) - TURBINA CON RUIDO, LE ENTRO LIQUIDO, SE ENCONTRO CON SIGNOS DE HUMEDAD Y SARRO
26782 | MG 4438 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
26793 | 200743911088A1V
26825 | MG 5442 |  | equipo encontrado con insectos en su interior - turbina ok - placa contaminada de insectos, falla en placa (error 97)
26828 | MG 1793 |  | SE USO DE REPUESTO
26846 | 200743911083A1
26859 | MG 3662 |  | turbina ruidosa por ingreso de liquido en su interior - placa ok
26866 | MG 4538
26873 | 275743911083A1V
26877 | MG 2304 |  | BAJA CONCENMTRACION
26878 | MG 2005
26879 | MG 1733
26913 | MG 3528 |  | PERILLA DE MORDAZA ROTA, CARCAZA POSTERIOR ROTA, BATERIA AGOTADA | PERILLA DE MORDAZA ROTA, CARCAZA POSTERIOR ROTA, BATERIA AGOTADA
26958 | MG 3980 |  | pata de encastre rota- placa clefactura ok
26959 | MG 3693 |  | no calienta - placa calefactora dañada | se da de baja en sistema - equipo obsoleto
26976 | MG 5332 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
26977 | MG 5334 |  | DESGUACE
26978 | MG 2298 |  | SE USO DE REPUESTO
26989 | MG 4717 |  | cambio de labios de compresor - sin ceolita DAR DE BAJA | BAJA
27001 | MG 7355
27002 | MG 7353 |  | SE USO DE REPUESTO
27004 | N51688279 |  | sin reparar, ciolita agotada, compresor, placa, valvulas defectuoso. | EQUIPO QUEDA EN PROPIEDAD DE SEPID
27005 | N5167149 |  | reemplazo de canister ciolita, 1 electrolvalvula, reparacion de placa, filtros nuevos, se repone cable 220v faltante (cortado), bateria 9v alarma. SE TOMA COMO PARTE PAGO - PASA A PROPIEDAD DE SEPID | reemplazo de canister ciolita, 1 electrolvalvula, reparacion de placa, filtros nuevos, se repone cable 220v faltante (cortado), bateria 9v alarma. PRESUPUESTO RECHAZADO. SE TOMA COMO PARTE PAGO - PASA A PROPIEDAD DE SEPID
27007 | F8574 |  | reparacion de compresor labios rulemanes camisa, alarma de desconexion, filtros. SE TOMA COMO PARTE PAGO - PASA A PROPIEDAD DE SEPID | SE TOMA COMO PARTE PAGO - PASA A PROPIEDAD DE SEPID
27008 | F8575 |  | ciolitas agotadas, compresor deteriorado. SE TOMA COMO PARTE PAGO - PASA A PROPIEDAD DE SEPID | ciolitas agotadas, compresor deteriorado. pRESUPUESTO RECHAZADO - SE COBRA INGRESO
27018 | MG 2160 |  | SE USO DE REPUESTO
27020 | MG 1970 |  | control de funcionamiento ok | se da de baja de sistema - equipo obsoleto
27025 | 2220804020 |  | Pila con poca carga, no permite ver registros. Para corroborar que el estudio se grabe: - Comprobar que la batería no este baja - Comprobar que todos los accesorios funcionen correctamente - Comprobar que el contador del registro (arriba a la derecha) está contanto el tiempo del registro. | Pila con poca carga, no permite ver registros. Para corroborar que el estudio se grabe: - Comprobar que la batería no este baja - Comprobar que todos los accesorios funcionen correctamente - Comprobar que el contador del registro (arriba a la derecha)
27033 | MG 5491 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27055 |  |  | BAJA
27143 | MG 6555 |  | DESGUACE | BAJA
27182 | MG 4918 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27206 | MG 7347 |  | SE LE SACO COMPRESOR PARA OTRO EQUIPO
27207 | MG 7352 |  | DE BAJA | DESGUASE
27209 | MG 4737 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27260
27275 | MG 1231
27289 | MG 2837 |  | REPOSICION POR PERDIDA | EQUIPO PERDIDO SE PASA PRESUPUESTO, SE DA DE BAJA EN EL MADRE
27291 | MG 1956 |  | se da de baja por obsoleto | baja
27310 | MG 4754 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27322 | MG 4735 | f9198-f9199 | DER DE BAJA - SE ENVIO A SARMIENTO
27327 | MG 4984 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
27330 | MG 5476 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27331 | MG 6399 | F9015-F9016 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK
27337 | MG 6782 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
27340 | MG 5530 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
27341 | MG 5051 |  | SE USO COMPRESOR PARA EL EQUIPO MZJ5S318662
27342 | MG 5054 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27343 | MG 5138 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27344 | MG 5141 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
27345 | MG 5151 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
27347 | MG 5337 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
27349 | MG 4719 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27350 | MG 4597 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27352 | MG 4768 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27355 | MG 4291 |  | camara rota y llena de sarro- NO CALIENTA CALEFACTOR QUEMADO | BAJA
27428 | MG 7308 |  | SE ENVIO PARA SARMIENTO - DAR DE BAJA | BAJA
27435 | A3122540407 |  | INGRESO DE LÍQUIDO AL EQUIPO. FLUCTUACIÓN DE PRESIÓN POR OBSTRUCCIÓN DE SENSORES POR LÍQUIDO. TURBINA EXCESIVAMENTE RUIDOSA POR LÍQUIDO EN RODAMIENTOS. Costo final reparación (Rechazado): $ 689.082,15 | INGRESO DE LÍQUIDO AL EQUIPO. FLUCTUACIÓN DE PRESIÓN POR OBSTRUCCIÓN DE SENSORES POR LÍQUIDO. TURBINA EXCESIVAMENTE RUIDOSA POR LÍQUIDO EN RODAMIENTOS. Costo final reparación (Rechazado): $ 689.082,15 Se cobra diagnóstico rápido.
27439 | MZJ5S59914 |  | SE DA DE BAJA | BAJA
27468 | M170
27469 | 50114
27488 | MG 4908 | f9254-f9255 | SE ENVIO A SARMIENTO
27516 | MG 3354 |  | En el taller para respuesto
27545 | MG 7132 |  | Ceoltias agotadas se uso de repuesto
27565 | MG 3843 |  | control y limpieza del equipo - SE USO TURBINA DE REPUESTO PARA EL EQUIPO BTX18667031 - | BAJA
27568 | MG 3991 |  |  | baja
27598 | MG 6406 | f9278-f9279 | SE ENVIO A SARMIENTO
27600 | MG 6447 | f9270-f9271 | SE ENVIO A SARMIENTO
27623 | MG 7347 |  | SE USO DE REPUESTO
27671 | MZJ5S318705 | F9190-F9191 | CONCENTRACION BAJA POR CEOLITA OBSOLETA - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CON CEOLITA NUEVA OK - LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR | CONCENTRACION BAJA POR CEOLITA OBSOLETA - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CON CEOLITA NUEVA OK - LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR
27685 | MG 7273 |  | duplicado
27702 | MG 4763 |  | SE ENVIO A SARMIENTO
27720 | MG 2245 |  | equipo para desguace | baja
27726 | MC22040040087 |  | control de funcionamiento ok concentracion baja. En 5L : 90 | control de funcionamiento ok concentracion en 5L : 90
27731 | MG 2296 |  | SE USO DE REPUESTO
27747 | MG 5106 |  | IRREPARABLE SE USA PARA REPUESTO | BAJA
27795 | MG 1023 |  | dado de baja por obsoleto | baja
27803 | MG 4509 |  | TURBINA RUIDOSA-ENTRO AGUA | DE BAJA
27808 | MG 5983 | f9477 | LIMPIEZA FALLA PLACA-TURBINA RUIDOSA | BAJA
27823 | MG 3322 |  | carcasa rota en parte posterior - fallo en reslex -cambio de placa principal (sin repuesto)
27872 | 21331 |  | hoja tecnica duplicada
27905 | BTX165F7316 |  | Ingreso de cucarachas en equipo - ingreso de cucarachas en turbina - turbina irreparable - equipo contaminado se recomienda dar de baja se recomienda dar de baja | Ingreso de cucarachas en equipo - ingreso de cucarachas en turbina - turbina irreparable - equipo contaminado se recomienda dar de baja Se cobra diagnósitco y limpieza
27912 | MG 5133 |  | concentracion baja - compresor irreparable - se da de baja | baja
27968 | MG 1724 |  | se va a usar como repuesto - dar de baja | baja
27969 | MG 2340 |  | dado de baja por obsoleto | baja
27983 | MG 1484 |  | motor ruidoso
28017 | MG 2401 |  | SE USO DE REPUESTO
28020 | MG 6811 |  | error 10
28021 | MG 0817 |  | EQUIPO CON BATERIA OBSOLETA(NO HAY REPUESTOS) - SE DA DE BAJA POR OBSOLETO | BAJA
28023 | MG 3119 | f9473 | marca err 513 bateria degradada - control de funcionamiento ok | VENTA A NOVAMED
28031 | MG 0857 |  | dado de baja por obsoleto | baja
28044 | MG 2633 | f9475/76 | cambio de bateria degradada - cambio de frente por rotura- control de funcionamiento ok | VENDIDO A NOVAMED
28057 | MG 2312 |  | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
28066 | MG 3162 |  | control de funcionamiento ok - se da de baja por equipo obsoleto | se da de baja por equipo obsoleto
28087 | MG 5836 | f9502 | control de funcionamiento ok(tecnico:lucas humerez) SE USO PLACA DE REPUESTO PARA EL EQUIPO ES122607189 | BAJA
28090 | MG 6460 | f9501 | control de funcionamiento ok(tecnico:lucas humerez) | SE USA PLACA PARA SERVICE DE CLIENTE-SE DA DE BAJA
28095 | MG 3027 |  | EQUIPOP OBSOLETO | BAJA
28096 | MG 3070 |  | EQUIOPO OBSOLETO | BAJA
28097 | MG 1630 |  | EQUIPO OBSOLETO | BAJA
28098 | MG 1643 |  | EQUIPO OBSOLETO | BAJA
28099 | MG 3726 | f9479-f9480 | control de funcionamiento ok - se uso turbina y placa para repuesto del equipo BTX16B55072 | BAJA
28100 | MG 3250
28101 | MG 1521
28115 | MG 5136 |  | se uso de repuesto
28121 | MG 3315 |  | archivo duplicado
28125 | MG 7273 |  | duplicado
28170 | MG 4948 |  | falla en turbina y olaca por ingreso de liquido en su interior - turbina ruidosa y placa no responde bien a la terapia ( tecnico :lucas humerez) | baja
28187 | MG 2412 |  | no arranca terapia - no se repara - equipo obsoleto se da de baja(tecnico: lucas humerez) | se da de baja por equipo obsoleto
28199 | MG 4574 |  | CAMBIO DE FILTROS - CONCENTRA 89.9/90 EN 4L DESGUACE
28205 | MG 6662 | D 6699 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK | VENTA A NOVAMED
28208 | MG 0724
28255 | G3GM90018
28269 | MG 2398 | f9741/42 | cambio de compresor - filtro interno - cambio de bateria - control de funcionamiento ok
28270 | A4-0285
28294 | C2-1093 | f9826/27 | baja aspiraicon - baterias obsoletas - limpieza y lubricacion de motor - labio desgastado - circuito neumatico degradado - limpieza interior y exterior | baja aspiraicon - baterias obsoletas - limpieza y lubricacion de motor - labio desgastado - circuito neumatico degradado - limpieza interior y exterior
28298 | E2322906116 | f9853 | TURBINA ENTREGA PRESION MUY BAJA - TURBINA ESTABA DESENTRADA Y MOVIDA DE SU POSICION EN SU CARCAZA(POSIBLEMENTE POR CAIDA FUERTE DEL EQUIPO) - SE ACOMODO Y CENTRO TURBINA - CALIBRACION DEL EQUIPO - limpieza general | TURBINA ENTREGA PRESION MUY BAJA - TURBINA ESTABA DESENTRADA Y MOVIDA DE SU POSICION EN SU CARCAZA(POSIBLEMENTE POR CAIDA FUERTE DEL EQUIPO) - SE ACOMODO Y CENTRO TURBINA - CALIBRACION DEL EQUIPO - limpieza general
28309 | C8-1357
28319 | A1-0139
28321 | C5-1221
28335 | MG 3824 |  | se da de baja por obsoleto | baja
28336 | MG 0445 |  | se da de baja por obsoleto - control de funcionamiento ok | baja
28337 | MG 3811 |  | se da de baja por obsoleto | BAJA
28341 | MG 0399 |  | se da de baja por obsoleto | baja
28342 | MG 1050 |  | se da de baja por obsoleto | baja
28343 | MG 1737 |  | se da de baja por obsoleto | baja
28371 | MG 6946 |  | falla en placa - turbina se detiene y enciende por falla en sensor de presion de placa principal - turbina ok - se da de baja y se usa turbina para repuestos | baja
28373 | MG 6950 |  | turbina con ruidosa por ingreso de liquido - control de funcionamiento de placa ok - se da de baja, se usa placa como repuesto | baja
28375 | MG 4016 |  | placa y turbina dañada dañadas por ingreso de liquido en interior de equipo - turbina no arranca y placa no enciende | baja
28377 | MG 6232 |  | falla en placa(loop booting) - equipo infectado con insectos en su interior - se da de baja | baja
28379 | MG 6204 |  | falla en placa - mal funcionamienton de reslex y no enciende el humidifcador - turbina ok | baja
28380 | MG 4653 |  | turbina y placa dañadas por ingreso de liquido en equipo - equipo inutilizable | baja
28381 | MG 1352 |  | equipo no enciende - se da de baja por obsoleto | baja
28382 | MG 1184 |  | se da de baja por obsoleto | baja
28384 | MG 3328 |  | falla en reslex - se da de baja y se utiliza turbina como repuesto | baja
28386 | MG 3968 |  | turbina no arranca por ingreso de liquido en su interior - control de funcionamiento de la placa ok - se da de baja y se guarda placa para repuesto | baja
28421 | MG 2887 |  |  | VENTA A NOVAMED
28423 | MG 3836 |  | se da de baja por obsoleto | baja
28425 | MG 3661 |  | turbina estropeada por ingreso de liquido -se da de baja y se guarda placa para repuesto | baja
28426 | MG 2650 |  | se da de baja por obsoleto | baja
28439 | MG 3320 |  | EQUIPO NO INGRESO SE VENDIO A RESPIRAR | VENDIDO SE DIO DE BAJA
28441 | MG 2004 |  | se da de baja por obsoleto | baja
28444 | 07-0008-12-A |  | carga duplicada
28466 | MG 2104 |  | control de funcionamiento ok - se da de baja por obsoleto | baja