## Sheet
os_id | fecha_ingreso | fecha_entrega | marca | modelo | tipo_equipo | numero_interno | numero_refencia | descripcion_problema | trabajos_realizados
28044 | 2025-06-26 | 2025-09-17 | Nellcor | N-560 | oxímetro de pulso | MG 2633 | PPS001 | cambio de bateria degradada - cambio de frente por rotura- control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28045 | 2025-06-26 | 2025-07-22 | Konsung | 9E | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS002 | ajuste y lubricacion de bomba - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28046 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 4966 | PPS003 | control de funcinamiento ok | Piezas reemplazadas:
28048 | 2025-06-26 |  | Longfian | JAY-10 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 7096 | PPS004
28049 | 2025-06-26 | 2025-08-19 | Nellcor | N-595 | oxímetro de pulso | MG 6697 | PPS005 | cambio de bateria - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28085 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 4167 | PPS006 | control de funcionamiento (tecnico :lucas humerez) | Piezas reemplazadas:
28086 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 6118 | PPS007
28087 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 5836 | PPS008 | control de funcionamiento ok(tecnico:lucas humerez) SE USO PLACA DE REPUESTO PARA EL EQUIPO ES122607189 | Piezas reemplazadas: SE DA DE BAJA
28088 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 6389 | PPS009 | control ok | Piezas reemplazadas:
28089 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 6367 | PPS010 | control de funcionamiento ok(tecnico:lucas humerez) | Piezas reemplazadas:
28090 | 2025-06-26 | 2025-07-15 | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 6460 | PPS011 | control de funcionamiento ok(tecnico:lucas humerez) | Piezas reemplazadas:
28091 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 5384 | PPS012 | control de funcionamiento ok(tecnico:lucas humerez) | Piezas reemplazadas:
28092 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 5390 | PPS013 | control de funcionamiento ok(tecnico:lucas humerez) | Piezas reemplazadas:
28093 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 5380 | PPS014 | control de funcionamiento ok(tecnico:lucas humerez) | Piezas reemplazadas:
28094 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 6182 | PPS015 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28095 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | Philips Respironics | IN 171 | CPAP | MG 3027 | PPS016 | EQUIPOP OBSOLETO | Piezas reemplazadas:
28096 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | Philips Respironics | IN 171 | CPAP | MG 3070 | PPS017 | EQUIOPO OBSOLETO | Piezas reemplazadas:
28097 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | Philips Respironics | Serie M | BPAP | MG 1630 | PPS018 | EQUIPO OBSOLETO | Piezas reemplazadas:
28098 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | Philips Respironics | Serie M | BPAP | MG 1643 | PPS019 | EQUIPO OBSOLETO | Piezas reemplazadas:
28099 | 2025-06-26 | 2025-07-22 | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 3726 | PPS020 | control de funcionamiento ok - se uso turbina y placa para repuesto del equipo BTX16B55072 | Piezas reemplazadas: SE DA DE BAJA
28100 | 2025-06-26 |  | Nellcor | N-395 | OXÍMETRO DE PULSO | MG 3250 | PPS021
28101 | 2025-06-26 |  | Nellcor | N-595 | oxímetro de pulso | MG 1521 | PPS022
28102 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 4668 | PPS023
28103 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 4172 | PPS024
28104 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 5863 | PPS025
28105 | 2025-06-26 | 2025-08-27 | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 5547 | PPS026 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28106 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 5873 | PPS027 | control de funcionamiento ok(tecnico:lucas humerez) | Piezas reemplazadas:
28107 | 2025-06-26 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 5061 | PPS028 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28108 | 2025-06-26 | 2025-07-14 | Marbel | C-500 | CALENTADOR HUMIDIFICADOR | MG 3696 | PPS029 | CONTROLADO OK | Piezas reemplazadas:
28109 | 2025-06-26 | 2025-08-11 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6414 | PPS030 | cambio de filtros - limpieza intrerna - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28110 | 2025-06-26 | 2025-07-08 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6435 | PPS031 | cambio de filtros - limieza del equipo - control de funcionamiento ok (lo hizo juan) | Piezas reemplazadas:
28111 | 2025-06-26 | 2025-08-18 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6436 | PPS032 | cambo de filtros - control y limpieza (lo hizo juan) | Piezas reemplazadas:
28112 | 2025-06-26 | 2025-08-11 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5028 | PPS033 | cambio de ceolita - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28113 | 2025-06-26 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5025 | PPS034 | cambio de ceolita - cambio de tecla- control de funcionamiento ok (lo hizo juan) | Piezas reemplazadas:
28114 | 2025-06-26 | 2025-07-28 | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5121 | PPS035 | cambio de ceolita - cambio de filtros - control de funcinamento ok (lo hizo juan) | Piezas reemplazadas:
28115 | 2025-06-26 | 2025-07-22 | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5136 | PPS036 | se uso de repuesto | Piezas reemplazadas:
28116 | 2025-06-26 |  | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5120 | PPS037 | cambio de filtros - reemplazo de tira elastica - arreglo de flowmeter - control de funcionamiento ok - concentra 92 en 4l | Piezas reemplazadas:
28127 | 2025-06-26 |  | Konsung | KSOC-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS038 | control de funcionamiento del equipo en 5L : 84; 4L=92.0 ;3L= 94.6 horas de uso = 1822 | Piezas reemplazadas:
28052 | 2025-06-27 |  | BMC | CPAP G3 | CPAP | MG 7063 | PPS039 | cambio de placa por presion oscilatoria | Piezas reemplazadas: placa NS A3124U05007
28053 | 2025-06-27 |  | Kangaroo | 224 | BOMBA DE ALIMENTACIÓN | MG 3522 | PPS040 | no carga bateria - gabinete roto. Se cobra cambio de manija por rotura y la reparación del gabinete | Piezas reemplazadas: CAMBIO DE BATERIAS LOTE 6375, CAMBIO DE MANIJA (ROTURA), REPARACIóN CONTACTO TECLADO, REPARACION CABLE PLANO TECLADO, REPARACIóN DE GABINETE POR ROTURAS" 27069,"reemplazo de ciolita, conector de canister asiento de valvula (reemplazo por fuga) filtros nuevos, control limpieza.
28054 | 2025-06-27 |  | Kangaroo | 224 | BOMBA DE ALIMENTACIÓN | MG 1464 | PPS041
28055 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS042 | compresor se detiene constantemente por ceolita tapada - baja concentracion por ceolita obsoleta - control de funcionamiento con ceolita nueva ok - bateria interna de alarma obsoleta | Piezas reemplazadas: ceolita - bateria interna 3v
28081 | 2025-06-27 | 2025-08-11 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6432 | PPS043 | cambio de ceolita - cambio de filtros control y limpieza del equipo (lo hizo juan) | Piezas reemplazadas:
28082 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4745 | PPS044 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control y limpieza del equipo (lo hizo juan) | Piezas reemplazadas:
28130 | 2025-06-27 | 2025-07-23 | Kangaroo | 324 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | PPS045 | NO CARGA NO FUNCIONA EN 220V | Piezas reemplazadas: REPARACION ELECTRONICA Y CIRCUITO IMPRESO - CAMBIO DE BATERIAS LOTE 6375, TACO DE GOMA MORDAZA MASTIL" 28057,CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, 28131,NO TOMA CARGA LA BATERIA,"CAMBIO DE BATERIA LOTE 6375 , PROVISION DE TACO DE GOMA MORDAZA MASTIL, REPARACION CABLE DE 220 V." 25915,desguace, 26344,, 27723,cambio de compresor - cambio de filtros - control de funcionamiento, 28150,derivado a intramédica,accesorios: C/CABLE 220V - CABLE ECG - TUBULADURA DE PIN - CABLE SENSOR 27731,SE USO DE REPUESTO, 28017,SE USO DE REPUESTO, 26978,SE USO DE REPUESTO, 25953,, 27018,SE USO DE REPUESTO, 27207,DE BAJA, 27903,"remplazo de mangueras circuito de oxigeno (degradadas) 2 vavulas unidireccionales nuevas, restrictores de magueras nuevos, 1 electrovalvula nueva. reemplazo de cable 220v, limpieza interna externa, filtos.
28131 | 2025-06-27 | 2025-07-23 | Kangaroo | 324 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | PPS046
28132 | 2025-06-27 | 2025-07-23 | Kangaroo | 324 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | PPS047 | BATERIAS AGOTADAS, NO TOMAN CARGA | Piezas reemplazadas: CAMBIO DE BATETRIAS LOTE 9419
28133 | 2025-06-27 | 2025-07-23 | Kangaroo | 324 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | PPS048 | BATERIA NO TOMA CARGA ROTURA TORNILLO FIJACION MASTIL, SIN MANIJA, | Piezas reemplazadas: TORNILLO FIJACION MASTIL, PROVISION DE MANIJA - JUEGO DE BATERIAS LOTE 5626" 28075,cambio de labios compresor - cambio de filtros - control y limpieza del equipo, 28054,"ERROR DE FLUJO, FRENTE Y TAPA POSTERIOR GABINETE ROTO, MANIJA FALTANTE
28134 | 2025-06-27 | 2025-07-23 | Kangaroo | 324 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | PPS049
28057 | 2025-06-30 | 2025-06-06 | Kangaroo | 224 | BOMBA DE ALIMENTACIÓN | MG 2312 | PPS050
28060 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | BMC | CPAP G3 | CPAP |  | PPS051 | DESARME Y LIMPIEZA DE SENSORES DE FLUJO - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28077 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Longfian | GII T-25T |  | MG 7104 | PPS052 |  | Piezas reemplazadas:
28079 | 2025-07-01 | 2025-11-04 | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS053 | RUIDO DE ROTOR, BAJA ASPIRACION AJUSTE RULEMAN POSTERIOR LIMPIEZA DE VALVULA Y CABEZAL. | Piezas reemplazadas:
28123 | 2025-07-01 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 7356 | PPS054 | arreglo de reslex - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28124 | 2025-07-01 |  | Silfab | N-33A | ASPIRADOR | MG 1006 | PPS055 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28062 | 2025-07-03 | 2025-08-07 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6522 | PPS056 | cambio de ceolita - ajuste en supencion de compresor (lo hizo juan) | Piezas reemplazadas:
28063 | 2025-07-03 | 2025-07-21 | Longfian | JAY-10 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS057 | cambio de base plastica - cambio de valvula | Piezas reemplazadas:
28065 | 2025-07-03 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 4370 | PPS058 | error 114 al actualizar equipo para arreglar reslex (en espera de respuesta de bmc para solucionar el error) | Piezas reemplazadas:
28066 | 2025-07-03 | 2025-07-21 | BMC | RESmart | CPAP | MG 3162 | PPS059 | control de funcionamiento ok - se da de baja por equipo obsoleto | Piezas reemplazadas:
28067 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS060 | cambio de pila interna - ceolita AGOTADA - cambio de filtros - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28068 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS061 | reemplazo kit regulador de oxigeno, filtro externo. | Piezas reemplazadas:
28069 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS062 | colocacion de tapa - ceolita AGOTADA - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28070 | 2025-07-03 | 2025-08-14 | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS063 | CAMBIO DE CEOLITA - REEMPLAZO KIT REGULADOR - CAMBIO DE CABLE 220 - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK | Piezas reemplazadas:
28072 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS064 | cambio de filtros - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28073 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS065 | control de funcionamiento optimo | Piezas reemplazadas:
28074 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS066 | cambio de conpresor - cambio de ceolita - cambio de filtros - control y limpieza del equipo | Piezas reemplazadas: COMPRESOR 220V JAY-5Q - CANISTERS DE CEOLITAS
28075 | 2025-07-03 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS067
28144 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | Longfian | GII T-25T |  | MG 7104 | PPS068 | cambio de base plastica - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28128 | 2025-07-04 | 2025-08-08 | Nellcor | Bedside | OXÍMETRO DE PULSO | MG 7157 | PPS069 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28191 | 2025-07-04 |  | Konsung | Aurora | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | MG 7396 | PPS070 | equipo sin batería
28136 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS071 | cambio de base plastica - cambio de labios - cambio de filtros - cantrol de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28138 | 2025-07-07 | 2025-08-05 | BMC | BPAP G2 | BPAP | MG 6733 | PPS072 | control de funcionamiento ok(tecnico:lucas humerez) | Piezas reemplazadas:
28139 | 2025-07-07 | 2025-07-31 | Nellcor | Bedside | OXÍMETRO DE PULSO |  | PPS073 | control de funcionamiento ok - limpieza del equipo - incorporación de perilla | Piezas reemplazadas:
28141 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | Magnamed |  |  | MG 7359 | PPS074 |  | Piezas reemplazadas:
28142 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | Magnamed |  |  | MG 7360 | PPS075 |  | Piezas reemplazadas:
28150 | 2025-07-07 |  | Meditech | G3G | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | MG 0018 | PPS076
28146 | 2025-07-08 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 2379 | PPS077
28147 | 2025-07-11 | 2025-09-30 | Inogen | ONE | CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL |  | PPS078 | Concentración de oxígeno casi nula. Canister de ceolitas pinchado1. Re quiere cambio de canister de ceolitas. | Piezas reemplazadas:
28149 | 2025-07-11 |  | Magnamed | FLEXIMAG MAX 300 |  | MG 7358 | PPS079 | CAMBIO CELDA DE OXÍGENO INTERNA (PENDIENTE) | Piezas reemplazadas:
28166 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | Meditech |  |  |  | PPS080 | VERIFICACION DE ESTADO OPERATIVO DE CENTRAL DE MONITOREO; ANALISIS DE RENDIMIENTO, PROCEDIMIENTO DE VACIADO DE MEMORIA Y LIBERACION DE ESPACIO EN DISCO; CONTROL DE MONITOR POR CAMA N° Y HABITACION | Piezas reemplazadas:
28158 | 2025-07-15 | 2025-08-07 | LEEX | 1M8 | MONITOR MULTIPARAMETRICO |  | PPS081 | Reparación conector de entrada para sensor spo2. Reposición sensor spo2, CUFF adulto nuevo (facturan los accesorios ventas) | Piezas reemplazadas: sensor spo2, CUFF adulto" 28163,Control de funcionamiento ok(tecnico: lucas humerez) - sensor de SpO2 roto - cable ECG en malas condiciones(cable pelado), 28159,"Reparación conector de entrada para sensor spo2. Reposición sensor spo2, CUFF adulto nuevo (facturan los accesorios ventas)
28159 | 2025-07-15 | 2025-08-07 | LEEX | 1M8 | MONITOR MULTIPARAMETRICO |  | PPS082
28160 | 2025-07-15 |  | EDAN | M3 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | MG 3366 | PPS083
28154 | 2025-07-16 |  | Konsung | KSOC-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 7090 | PPS084
28156 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | Yamind | DM28 | CPAP |  | PPS085 | REDISPOSICION DE DATOS EDF EN LA TARJETA SD PARA LA CORRECTA LECTURA DE DATOS del software somnus | Piezas reemplazadas:
28161 | 2025-07-16 | 2025-07-25 | BMC | PolyWatch YH-600B | POLÍGRAFO |  | PPS086 | carcaza de kit de respiracion rota - cambio de carcaza y conector plastico de canula nasal - control de fuincionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28163 | 2025-07-16 | 2025-09-09 | Meditech | G3G | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | MG 3216 | PPS087
28164 | 2025-07-16 |  | Meditech | G3G | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | MG 3011 | PPS088 | control de funcionamiento ok - cambio de bateria | Piezas reemplazadas:
28255 | 2025-07-16 |  | Meditech | G3G | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | MG 0018 | PPS089 | se cargo mal es un subalquiler
28168 | 2025-07-17 | 2025-09-12 | Drive DeVilbiss Healthcare | VacuAide | ASPIRADOR A BATERÍAS | MG 1231 | PPS090
28169 | 2025-07-17 |  | Konsung |  |  | MG 7306 | PPS091 | MODIFICACION ELECTRONICA, COLOCACION PRESET CARGA DE BATERIA | Piezas reemplazadas:
28170 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 4948 | PPS092 | falla en turbina y olaca por ingreso de liquido en su interior - turbina ruidosa y placa no responde bien a la terapia ( tecnico :lucas humerez) | Piezas reemplazadas: se da de baja
28171 | 2025-07-17 | [5 empty] | PPS093
28172 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | ResMed | TANGO | CPAP | MG 2417 | PPS094 | control ok - se da de baja por equipo obsoleto(tecnico : Lucas Humerez) | Piezas reemplazadas:
28173 | 2025-07-17 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4777 | PPS095
28174 | 2025-07-17 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS096
28175 | 2025-07-17 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 0640 | PPS097 | control de funcionamiento ok - concentrcion en 4.5L: 92~3 | Piezas reemplazadas:
28176 | 2025-07-17 |  | Konsung | 9E | ASPIRADOR A BATERÍAS | MG 7362 | PPS098 | NO CARGA BATERIA BAJO VACIO | Piezas reemplazadas: DESARME LIMPIEZA Y LUBRICACION BOMBA, CAMBIO DE BATERIA 12V. 2.6 AMPH LOTE 9469" 28168,"POCO VACIO, DESARME, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BOMBA CONTROL CARGA DE BATERIA OK
28179 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS099 | cambio de filtros - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28180 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS100 | reemplazo de ciolita, filtro interno externo, limpieza. | Piezas reemplazadas:
28181 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | Konsung | KSOC-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS101 | control de funcionamiento ok. E02: baja presión de aire. Posible causa de la falla: baja tensión en la vivienda afecta al compresor. Se cobra diagnóstico y limpieza | Piezas reemplazadas:
28182 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | BMC | CPAP G1 | CPAP |  | PPS102 | control de terapia ok - control de rangos de temperatura de humidificador ok - calibracion del equipo - limpieza interior y exterior(incluye pulido de pantalla) - falla en placa de reinicio de fecha y hora por pila interna obsoleta | Piezas reemplazadas: pila interna 3V
28185 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4745 | PPS103 | CAMBIO DE FILTRO INTERNO - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK (TECNICO: JUAN) | Piezas reemplazadas:
28186 | 2025-07-18 | 2025-08-11 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6788 | PPS104 | ajuste de pico de salida - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28187 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | ResMed | Sin Información | CPAP | MG 2412 | PPS105 | no arranca terapia - no se repara - equipo obsoleto se da de baja(tecnico: lucas humerez) | Piezas reemplazadas:
28188 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | Yamind | DM26 | CPAP |  | PPS106 | falla en placa - no arranca terapia - se reinicia constantemente - turbina ok. No hay signos de ingreso de líquido. SE CAMBIA EL EQUIPO COMPLETO POR GARANTÍA ( SE DA EL Y662125150084) | Piezas reemplazadas: se cambia el equipo por el Y662125150084
28189 | 2025-07-18 | 2025-08-07 | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS107 | CAMBIO DE FILTROS - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK - CONCENTRACION 5L: 91 | Piezas reemplazadas:
28193 | 2025-07-22 | 2025-09-17 | Nellcor | N-395 | OXÍMETRO DE PULSO | MG 3239 | PPS108 | cambio de bateria - control de funcionamiento ok(tecnico: lucas humerez) | Piezas reemplazadas:
28194 | 2025-07-22 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 3986 | PPS109 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28196 | 2025-07-22 | 2025-08-11 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4439 | PPS110 | CAMBIO DE COOLER - CAMBIO DE FILTROS - LIMPIEZA INTERNA EXTERNA - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK - CONCENTRACION 5L: 94,2 (TECNICO: JUAN) | Piezas reemplazadas:
28198 | 2025-07-23 | 2025-08-12 | Philips Respironics | BiPAP Harmony | BPAP |  | PPS111 | control de funcionamiento ok - limpieza general - incorporacion de filtro y reparacion de tapa de filtro | Piezas reemplazadas:
28199 | 2025-07-23 | 2025-07-29 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4574 | PPS112 | CAMBIO DE FILTROS - CONCENTRA 89.9/90 EN 4L DESGUACE | Piezas reemplazadas:
28200 | 2025-07-23 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS113 | cambio de ceolita - cambio de electrovalvula - limpieza interna externa - cambio de filtros - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28202 | 2025-07-24 | 2025-08-18 | Konsung | 9E | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS114
28204 | 2025-07-24 | 2025-08-18 | Konsung | 9E | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS115 | BATERIA AGOTADA | Piezas reemplazadas: 1 BATERIA 12V 2,6 AMP" 28205,CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK, 28202,"VACUÓMETRO ROTO, FALLA CARGADOR DE BATERIAS, FALTA PATAS DE GOMA.
28205 | 2025-07-24 | 2025-09-17 | Nellcor | N-560 | oxímetro de pulso | MG 6662 | PPS116
28207 | 2025-07-25 | 2025-08-07 | Yamind | DM26 | CPAP |  | PPS117
28208 | 2025-07-25 |  | Fisher & Paykel Healthcare | HC150 |  | MG 0724 | PPS118
28209 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | BMC | KIT Respiratorio | POLÍGRAFO |  | PPS119 | CAMBIO DE CONECTOR A CANULA. CABLE CON FALSO CONTACTO, SE ENCONTRÓ UNA ROTURA EN EL CUERPO DEL CABLE. SE CAMBIA CABLE COMPLETO (NUEVO NS: 2403290404A090) | Piezas reemplazadas: CONECTOR A CANULA - CABLE DE DATOS (NUEVO NS: 2403290404A090)
28211 | 2025-07-28 | 2025-08-06 | Philips Respironics | EVERFLO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS120 | reemplazo de ciolita, valvula pilow, filtro. | Piezas reemplazadas:
28212 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5016 | PPS121 | cambio de valvula obstruida - control y limpieza del equipo - concentracion en 5L: 90/91 | Piezas reemplazadas:
28214 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4201 | PPS122 | CORRECCION EN RUEDA TRACERA - AJUSTE DE SILENCIADOR - PEGAO DE FIJACION CARCASA FROTAL - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK | Piezas reemplazadas:
28216 | 2025-07-29 | 2025-09-02 | Konsung |  |  |  | PPS123 | bateria 12v del equipo obsoleta - control de carga ok - control de aspiracion ok - requiere cambio de cable 220 en forma de prevencion y seguridad del equipo - equipo sin patas de goma( no tenemos repuestos de eso para colocarlas) | Piezas reemplazadas: bateria 12v (sin repuestos por el momento) - cable 220v
28217 | 2025-07-29 | 2025-09-02 | Konsung |  |  |  | PPS124 | CAMBIO DE 2 PORTA FUSIBLES CAMBIO DE JACK ALIMENTACION EXTERNA | Piezas reemplazadas: 2 PORTA FUSIBLES 1 JACK
28218 | 2025-07-29 | 2025-08-13 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS125 | equipo contaminado con bichos en su interior - limpieza interior y exterior- reparacion de placa (incorporacion de Resistencia 10ohm) - baterias obsoletas - circuito neumatico contaminado - limpieza y lubricacion de motor - vacuometro descalibrado | Piezas reemplazadas: vacuometro - baterias 6v 4A x2 - circuito neumatico - resistencia 10ohm
28219 | 2025-07-29 | 2025-09-02 | BMC | CPAP G1 | CPAP |  | PPS126 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK - ES MUY PROBABLE QUE LO QUE NO HAGA CALENTAR AL HUMIDIFICADOR SEA PROBLEMA DEL EQUIPO CON EL QUE ESTUVO FUNCIONANDO - LIMPIEZA DE CAMARA HUMIDIFICADORA | Piezas reemplazadas:
28221 | 2025-07-29 | 2025-09-30 | Konsung | (SIN MODELO) | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS127 | reparacion de pata trasera - lubricacion de bomba-control de funcionamiento ok - limpieza general | Piezas reemplazadas:
28223 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS128 | CAMBIO DE COMPRESOR - CAMBIO DE CEOLITA - CAMBIO DE FILTROS LIMPIEZA INTERNA EXTERNA - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK | Piezas reemplazadas:
28224 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS129 | CAMBIO DE LABIOS DESGASTADOS - CAMBIO DE CAMISAS - LIMPIEZA EXTERNA DE COMPRESOR POR CEOLITA - CAMBIO DE CEOLITA - CAMBIO DE FILTROS - CAMBIO Y ADAPTACION DE RUEDAS TRACERAS - AJUSTE DE PUCO DE SALIDA - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK | Piezas reemplazadas:
28225 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS130 | equipo no carga correctamente por daño en el jack de alimentacion - baterias obsoletas - circuto neumatico contaminado - limpieza y lubricacion de motor - vacuometro desfasado - reparacion de ajuste de valvula aguja | Piezas reemplazadas: vacuometro - baterias 6v 4A X2 - CIRCUITO NEUMATICO - JACK DE ALIMENTACION
28228 | 2025-07-29 |  | BMC | CPAP G2S | CPAP |  | PPS131 | turbina no arranca por falla en placa (error 115 : equipo detecta que no hay presion generada por turbina) no arranca turbina. probablemente un pico de tension causo la falla en la placa - control de funcionamiento con placa nueva ok - limpieza interior | Piezas reemplazadas: placa
28229 | 2025-07-29 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS132 | reparacion de compresor, reemplazo de acumulador, flumiter, valvulas selenoides, canister ciolita recarga, filtros, bateria 9v alarma, filtros nuevos. | Piezas reemplazadas: acumulador- flumiter - valvulas selenoides - filtros - bateria 9v
28230 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS133 | cambio de manguera de valvua por rotura. Reparación conforme al presupeusto 28230 | Piezas reemplazadas:
28234 | 2025-07-29 | 2025-09-30 | Covidien | PB 560 | RESPIRADOR |  | PPS134 | LIMPIEZA DE SECRECIONES Y POLVO. VERIFICACIÓN DE FALLOS DEL SISTEMA: NINGUNO CALIBRACIÓN: SENSOR PACIENTE, VÁLVULA INTERNA, FLUJO INS, FLUJO ESP. | Piezas reemplazadas: FILTRO EXTERNO
28235 | 2025-07-29 | 2025-09-30 | Philips Respironics | EVERFLO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS135 | reemplazo de tamiz ciolita, valvula pilow, filtro, limpieza interna externa. | Piezas reemplazadas: ceolita - valvula pilow - filtro
28236 | 2025-07-29 | 2025-10-29 | Philips Respironics | EVERFLO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS136 | reemplazo de ciolita, valvula pilow, filtro. | Piezas reemplazadas:
28233 | 2025-07-31 | 2025-09-02 | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS137 | cambio de labios - cambio de filtros - cambio de ceolita - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas: filtros - labios - ceolita
28238 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS138 | equipo ruidoso - ajuste de viela - limpieza interior - reparacion de viela ( tenia tornillo que fija al diafragma roto y clavado adentro de la viela) - control de funcionamiento ok - cambio de pulsador mas fusibles | Piezas reemplazadas:
28239 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS139 | equipo ruidoso y con baja aspiración - desarme completo de motor - limpieza y lubricación interna - correccion de eje rotor - diafragma de la viela desgastado - o ring de flapper obsoleto - cambio de diafragma y o ring | Piezas reemplazadas: diafragma - o ring
28240 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS140 | ajuste de contrapeso suelto - control de funcionamiento ok - aspiracion : 540mmHg - limpieza general | Piezas reemplazadas:
28241 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS141 | control de funcionamiento ok - aspira 530cmhg | Piezas reemplazadas:
28242 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS142 | cambio de tapa mas valvulas - diafragma, flapper y o ring obsoletos - soporte de jarra roto - reposicion de tecla de encendido/apagado - control de aspiración ok(600mmhg) | Piezas reemplazadas: tapa mas valvulas - diafragma - flapper - o ring - soporte de jarra - tecla
28243 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Konsung | 9E | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS143 | control de funcionamiento ok - ajuste de valvula reguladora - cambio de protector plastico de vacuometro - control de vacio ok(580mmhg - 0.08MPa) - control de carga de baterias ok | Piezas reemplazadas: protector plastico de vacumetro
28244 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Konsung | 9E | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS144 | cambio de porta fusible 220 - cambio de puerto jack - cambio de toroide - resoldado de compomentes flojos en placa - lubricación de bomba - control de funcionamiento ok - aspira 540 mmhg | Piezas reemplazadas:
28245 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Konsung | 9E | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS145 | BAJO NIVEL DE VACIO, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BOMBAS DE ASPIRACION | Piezas reemplazadas:
28247 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS146 | motor ruidoso - cambio de piston - limpieza y lubricacion de motor - vacuometro desfasado - control de carga ok - limpieza general | Piezas reemplazadas: vacuometro
28248 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS147 | conector de aspiracion del motor roto - base plastica de motor roto - cambio de ambas partes del motor y lubricación(aspiracion maxima 500mmhg) - baterias obsoletas - circuito neumatico obsoleto - ajuste de valvula aguja - PEGADO DE GABINETE POR ROTURA | Piezas reemplazadas: pack de baterias 6v 4a
28249 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS148 | conector plastico externo roto - valvuja aguja desajustada - control de aspiracion ok del equipo(550mmhg) - control de carga de baterias - ajuste de valvula aguja - limpieza general del equipo | Piezas reemplazadas: conector plastico externo
28250 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS149 | cambio de tapa con valvulas de aspiracion y perilla - control de funcionamiento ok - aspira 560mmhg | Piezas reemplazadas:
28251 | 2025-07-31 | 2025-10-15 | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS150 | cambio de diafragma - ajuste de viela - limpieza y control de equipo - aspira 520mmhg | Piezas reemplazadas: diafragma
28252 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Marbel | Sin Información | CALENTADOR HUMIDIFICADOR |  | PPS151 | NO CALIENTA | Piezas reemplazadas: CAMBIO DE POTENCIOMETRO CAMBIO DE PERILLA. LIMPIEZA INTERIOR CALIBRACION DE MAXIMA TEMP.
28253 | 2025-07-31 | 2025-08-19 | Konsung | KSOC-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS152 | cambio de cooler - cambio de circuit breaker - cambio de filtro externo - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28254 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | BMC | MINI M1 | AUTO CPAP |  | PPS153 | control de funcionamiento de: Rampa - presiones - reslex - modo autocpap y cpap; calibracion del equipo- equipo funciona correctamente , no se detectaron fallas ni anormalidades - cambio de filtro | Piezas reemplazadas: filtro
28257 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Philips Respironics | EVERFLO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS154 | reemplazo de tamiz ciolita, valvula pilow, filtro, limpieza interna externa. | Piezas reemplazadas: CIOLITA-VALVULA
28262 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | Meditech | G3G | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | MG 3221 | PPS155 | control de funcionamiento ok - reparacion de plastico de sujecion interno de perilla | Piezas reemplazadas:
28421 | 2025-08-04 | 2025-09-17 | Nellcor | 550 | OXÍMETRO DE PULSO | MG 2887 | PPS156
28422 | 2025-08-04 |  | BMC | BPAP G2 | BPAP | MG 5302 | PPS157 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28423 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | ResMed |  |  | MG 3836 | PPS158 | se da de baja por obsoleto | Piezas reemplazadas: baja
28424 | 2025-08-04 |  | ResMed | TANGO | CPAP | MG 2383 | PPS159 | SE DA DE BAJA POR OBSOLETO
28432 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4914 | PPS160
28437 | 2025-08-05 |  | BMC | BPAP G2 | BPAP | MG 7323 | PPS161
28259 | 2025-08-06 | 2025-09-30 | Philips Respironics | EVERFLO | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS162 | CEOLITAS AGOATADAS - SE CAMBIA CANISTER Y VÁLVULA | Piezas reemplazadas: KIT CANISTER + VÁLVULA
28260 | 2025-08-06 | 2025-08-12 | CAIRE | Companion 5 |  |  | PPS163 | ciolita, compresor, sin repuestos de la marca. | Piezas reemplazadas:
28261 | 2025-08-06 | 2025-09-15 | BMC | CPAP G3 | CPAP |  | PPS164 | se cambia carcaza - control de funcionamiento ok nuevo numero de serie : B3CBDB09409 | Piezas reemplazadas: NO SE COBRA CAMBIO DE CARCAZA
28264 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | Yuwell |  |  |  | PPS165 | correccion en tecla de encendio/apagado -control y limpieza del equipo - aspira 600 cmhg | Piezas reemplazadas:
28265 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | Yuwell |  |  |  | PPS166 | control de funcionamiento ok - limpieza de equipo - aspiracion de 600mmHg | Piezas reemplazadas:
28266 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | Yuwell |  |  |  | PPS167 | lubricacion de bomba - limpieza y control de equipo - aspira 600 cmhg | Piezas reemplazadas:
28267 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | Yuwell | 7E-G |  |  | PPS168 | arreglo en portafusible - control y limpieza del equipo - aspira 600 mmhg | Piezas reemplazadas:
28268 | 2025-08-07 |  | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS169 | AJUSTE DE VALVULA AGUJA - CONTROL Y LIMPIEZA DEL EQUIPO | Piezas reemplazadas:
28269 | 2025-08-07 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 2398 | PPS170 | cambio de compresor - filtro interno - cambio de bateria - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28271 | 2025-08-07 |  | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS171 | SN: MZJ5S122180
28272 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | Konsung | 9E | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS172 | cambio de bateria degradada - lubricacion de bomba - control y limpieza del equipo - aspira 600 mmhg | Piezas reemplazadas: bateria 12v 2.9Ah
28273 | 2025-08-07 |  | BMC | PolyWatch YH-600B | POLÍGRAFO |  | PPS173 | conector de canula nasal de kit dre respiracion roto - aparicion de artificio en la lectura de los datos CAMBIO DE CONECTOR A CANULA - ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA RESOLUCIÓN DE ARTIFICIO. | Piezas reemplazadas: conector de canula nasal
28554 | 2025-08-09 | 2025-09-08 | Kangaroo | 224 | BOMBA DE ALIMENTACIÓN |  | PPS174
28425 | 2025-08-11 | 2025-09-22 | BMC | G1 | CALENTADOR HUMIDIFICADOR | MG 3661 | PPS175
28426 | 2025-08-11 | 2025-09-01 | Philips Respironics | N171 | CPAP | MG 2650 | PPS176 | se da de baja por obsoleto | Piezas reemplazadas: baja
28281 | 2025-08-12 | 2025-09-15 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS177 | MOTOR RUIDOSO POR LABIO DESGASTADO - CIRCUITO NEUMATICO DEGRADADO - BATERIAS OBSOLETAS - VALVULA AGUJA SUELTA - AJUSTE DE VALVULA AGUJA - LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR - MAX ASPIRACION 520MMHG | Piezas reemplazadas: CIRCUITO NEUMATICO - PACK DE BATERIAS 6V 4A - LABIO
28306 | 2025-08-12 | 2025-10-08 | Yuwell | 7A-23B | ASPIRADOR QUIRÚRGICO |  | PPS178 | limpieza y lubricado de bomba de vacio, control ok, filtro nuevo.
28440 | 2025-08-12 |  | Kangaroo | 224 | BOMBA DE ALIMENTACIÓN | MG 1967 | PPS179
28277 | 2025-08-13 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 9263 | PPS180 | cambio de zeolita zeolita S/N: A0003/04
28278 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS181 | cambio de cámara humidificadora. Service preventivo: control de funcionamiento - calibración de turbina - cambio de filtros - limpieza general - pulido de pantalla | Piezas reemplazadas: camara humidificadora - filtro
28283 | 2025-08-13 | 2025-10-06 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS182 | limpieza interna externa - control de funcionmiento ok | Piezas reemplazadas:
28284 | 2025-08-13 | 2025-10-20 | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS183 | reparacion de compresor - control de funcionamieno ok - concentra en 5L: 93 | Piezas reemplazadas:
28285 | 2025-08-13 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS184 | cambio de labios - cambio de filtros - adaptacion en tapa -cabio de pila | Piezas reemplazadas:
28287 | 2025-08-13 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS185 | cambio de labios - cambio de filtros - cambio de tecla encendido/apagado - cambio de electrovalvula - cambio de tapa superior - control y limpieza del equipo - concentra en 5l 92 | Piezas reemplazadas: labios - electrovalvula - tapa superior - filtros
28288 | 2025-08-13 | 2025-10-29 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS186 | kit compresor + rulemanes - cambio de filtros - cambio de tecla - control y limpieza del equipo - concenttra en 5l 91.4 | Piezas reemplazadas:
28270 | 2025-08-14 |  | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS187
28290 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS188 | baja aspiracion - limpieza y lubriacion de motor - cambio de flapper y labio - baterias obsoletas - circuito neumatico obsoleto - limpieza interior y exterior | Piezas reemplazadas: pack de baterias 6v 4a - circuito neumatico - flapper y labio
28291 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS189 | motor ruidoso por flapper roto - limpieza interior y exterior - requiere cambio de circuito neumatico - cambio de flapper - control de funcionamiento ok - control de carga de baterias ok | Piezas reemplazadas: flapper - circuito neumatico
28292 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS190 | baja aspiracion - limpieza y lubricacion de motor - cambio de flapper y viela - circuito neumatico obsoleto - vacuometro desfasado - baterias obsoletas - limpieza interior y exterior | Piezas reemplazadas: vacuometro - pack de baterias 6v 4a - flapper - viela - circuito neumatico
28293 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS191 | falla en carga del equipo por baterias obsoletas - circuito neumatico degradado - vacuometro desfasado control de aspiracion ok - limpieza interior y exterior | Piezas reemplazadas: BATERIAS 6V 4A - VACUOMETRO CIRCUITO NEUMATICO
28294 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS192 | baja aspiraicon - baterias obsoletas - limpieza y lubricacion de motor - labio desgastado - circuito neumatico degradado - limpieza interior y exterior | Piezas reemplazadas: circuito neumatico - labio de motor - pack de baterias 6v 4a
28295 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS193 | motor ruidoso - flapper dañado y labio desgastado - cambio de ambos- vacuometro desfasado - circuito neumatico degradado - limpieza interior y exterior - baterias obsoletas- control de funcionamiento de motor ok (aspiracion : 550mmhg) - faltan 2 tapas de goma | Piezas reemplazadas: vacuometro - flapper - labio - circuito neumatico - pack de baterias 6v 4a - pata de goma trasera y de un lateral del gabinete
28297 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | BMC | AUTO CPAP G2 | AUTO CPAP |  | PPS194 | turbina dañada - no arranca por ingreso de liquido en su interior - control de funcionamiento con turbina nueva ok - calibracion del equipo - cambio de filtro - limpieza intERIOR Y EXTERIOR | Piezas reemplazadas: turbina np2-m3+ - FILTRO
28298 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | BMC | AUTO CPAP G2 | AUTO CPAP |  | PPS195 | TURBINA ENTREGA PRESION MUY BAJA - TURBINA ESTABA DESENTRADA Y MOVIDA DE SU POSICION EN SU CARCAZA(POSIBLEMENTE POR CAIDA FUERTE DEL EQUIPO) - SE ACOMODO Y CENTRO TURBINA - CALIBRACION DEL EQUIPO - limpieza general | Piezas reemplazadas: FILTRO
28299 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS196 | turbina ruidosa por ingreso de liquido en su interior - control de funcionamiento con nueva turbina ok - calibracion del equipo - limpieza interior y exterior - incorporacion de porta filtro y filtro | Piezas reemplazadas: turbina np2-m3+ - filtro y portafiltro
28300 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS197 | turbina no llega a la presion de tratamiento por incompatibilidad de turbina y placa - control de funcionamiento con turbina adecuada ok (entra en garantia) - control de funcionamiento del equipo ok - calibracion del equipo | Piezas reemplazadas: turbina np2-m3+ - filtro
28301 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | BMC | AUTO CPAP G2 | AUTO CPAP |  | PPS198 | turbina dañada por ingreso de liquido en su interior - control de funcionamiento con turbina nueva ok - control de funcionamiento de la placa ok - control de reslex - rampa - presiones - calibracion del equipo- no entra en garantia | Piezas reemplazadas: turbina nP2-M3+
28302 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS199 | equipo ruidoso - turbina ruidosa por ingreso de liquido - control de funcionamiento de la placa ok - control de funcionamiento con turbina nueva ok - calibracion del equipo - equipo no entra en garantia | Piezas reemplazadas: turbina nP2-M3+
28304 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | BMC | CPAP G1 | CPAP |  | PPS200 | control de funcionamiento ok - carcaza superior desgastada y sin manija - cambio de filtro - limpieza general | Piezas reemplazadas: filtro - carcaza
28308 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS201
28309 | 2025-08-14 |  | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS202
28310 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS203
28312 | 2025-08-14 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS204 | mal funcionamiento del reslex - actualizacion de software para solucionar problema del reslex - control de funcionamiento ok - calibracion del equipo - equipo sin filtro - limpieza general | Piezas reemplazadas: filtro
28318 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS205 | BATERÍAS OBSOLETAS - CICRCUITO NEUMATICO DEGRADADO Y CON PERDIDA - VALVULA AGUJA DESAJUSTADA - ASPIRACION MAXIMA DE 550MMHG - CONTROL DE CARGA OK - VACUOMETRO DESCALIBRADO - LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR | Piezas reemplazadas: VACUOMETRO - PACK DE BATERIAS 6V 4A- CIRCUITO NEUMATICO -
28319 | 2025-08-14 |  | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS206 |  | Piezas reemplazadas:
28320 | 2025-08-14 | 2025-09-16 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS207 | VALVULA AGUJA DESAJUSTADA POR EXCESO DE FUERZA DEL USUARIO AL CERRARLA - MAXIMA ASPIRACION DEL EQUIPO: 580MMHG - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO OK | Piezas reemplazadas: GARANTÍA OK
28321 | 2025-08-14 |  | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS208 |  | Piezas reemplazadas:
28326 | 2025-08-14 | 2025-09-23 | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS209 |  | Piezas reemplazadas:
28332 | 2025-08-14 | 2025-08-28 | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS210 | VERIFICACIÓN DE PERDIDAS: ok. EQUIPO NO LLEGA A PRESION DE TERAPIA PORQUE NO ESTABA CALIBRADO - SE REALIZO CALIBRACION DEL EQUIPO - CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO - LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR - CAMBIO DE FILTRO | Piezas reemplazadas: FILTRO
28314 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS211 | compresor ok, valvulas ok, electrovalvulas ok, placa comando ok, ciolta oscila entre 74 a 89 en 5 y 4 litros, reemplazo de tamiz ciolita + filtros y limpieza. | Piezas reemplazadas: CEOLITA - FILTROS
28316 | 2025-08-14 | 2025-09-02 | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS212 | compresor ok, valvulas ok, electrovalvulas ok, ciolta oscila entre 90 a 94 en 5, remplazo de placa comando + filtros y limpieza. | Piezas reemplazadas: placa comando
28317 | 2025-08-18 | 2025-09-02 | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS213 | compresor ok, valvulas ok, electrovalvulas ok, placa comando ok, ciolta oscila entre 84 a 91 en 5 y 4 litros, reemplazo de tamiz ciolita + filtros y limpieza, bateria alarma nueva. | Piezas reemplazadas: CEOLITA - FILTROS - BATERIA ALARMA
28323 | 2025-08-18 | 2025-10-21 | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS214 | falla en reslex - actualización de software para corrección de reslex - equipo con tierra y polvo en su interior - limpieza interior y exterior - cambio de filtro - control de funcionamiento ok | Se realizaron trabajos de limpieza profunda en rodamientos para eliminar polvo actualización de software cambios de filtros calibración y chequeo de funcionamiento
28324 | 2025-08-18 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS215 | turbina dañada por ingreso de líquido en su interior (causa de que no arranque) - display de placa dañado - control de funcionamiento con nueva turbina ok - requiere cambio de display | Cambio de turbina Cambio de display
28328 | 2025-08-18 | 2025-09-10 | Konsung | 9E | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS216 | no funciona a bateria , bajo nivel de aspiracion, llave de encendido rota desarme limpieza y lubricacion de bombas cambio de bateria cambio de oring de tapa de bomba modificacion circuito electronico cambio de llave de encendido | Piezas reemplazadas: BATERIA DE 12V 2,9 AMP LOTE 9551, 1 LLAVE TECLA , 1 ORING CILINDRO" 28309,, 28308,circuito neumatico con perdida - limpieza y lubricacion de bomba - cambio de labio - cambio de tornilo de rejilla de refrigeracion (causa del ruido) - maxima aspiracion: 520mmhg, 28310,limpieza y lubricacion de bomba - baterias obsoletas - circuito neumatico degradado- limpieza interior y exterior,pack de baterias 6v 4a - circuito neumatico 28329,POCA CARGA DE BATERIA,CAMBIO DE FICHA CABLE 220V CAMBIO DE BATERIA 12 V LOTE 9551 MODIFICACION PLACA ELECTRONICA 28324,turbina dañada por ingreso de liquido en su interior ( causa de que no arranque) - display de placa dañado - control de funcionamiento con nueva turbina ok - requiere cambio de display,turbina - display 28323,falla en reslex - actualizacion de software para correccion de reslex - equipo con tierra y polvo en su interior - limpieza interior y exterior - cambio de filtro - control de funcionamiento ok,filtro - software 28340,control de funcionamiento ok, 28343,se da de baja por obsoleto, 28335,se da de baja por obsoleto, 28345,cambio de filtros - kit compresor + rulemanes - control y limpieza del equipo, 28337,se da de baja por obsoleto,baja 28338,control de funcionamiento ok, 28383,falla en reslex- error 114 al tratar de actualizar el software y placa inutilizable hasta una respuesta de parte de bmc -, 28398,cambio de banda elastica - cambio de mangueras de electrovalvula - control y limpieza de equipo, 28397,cambio de contenedor de filtro interno - cambio de filtros - cambio de manguera de electrovalvula, 28396,cambio de electrovalvula - control y limpieza del equipo, 28366,cambio de labios - cambio de rulemanes - cambio de filtros - adaptacion de tapa - control y limpieza dedl equipo, 28483,"LIMPIEZA Y LUBRICACION BOMBA, AJUSTE VALVULA AGUJACAMBIO DE BATERIAS CAMBIO PARCIAL DE TUBULADURA INTERNA
28329 | 2025-08-18 | 2025-09-10 | Konsung | 9E | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS217
28330 | 2025-08-18 |  | Longfian | JAY-10D | CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL |  | PPS218
28434 | 2025-08-18 | 2025-09-10 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4745 | PPS219
28435 | 2025-08-18 | 2025-09-08 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4765 | PPS220 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28333 | 2025-08-18 | 2025-09-05 | Inogen | ONE | CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL |  | PPS221 | Ceolitas agotadas. Cambio de columnas de ceolitas - reemplazo de filtros - chequeo general de funcionamiento - chequeo de error con Software de Inogen | Piezas reemplazadas: Columnas de ceolitas x2 (HF-COLC-244727314)
28394 | 2025-08-18 | 2025-10-21 | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS222 | falla en reslex - actualizacion de software para la correccion de reslex - calibracion del equipo - limpieza general - control de funcionamiento ok | Se cobra: Limpieza, calibración de equipo y control de funcionamiento
28441 | 2025-08-19 |  | Philips Respironics | G51P |  | MG 2004 | PPS223
28393 | 2025-08-19 | 2025-10-15 | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS224 | correccion de posicion de portaflapper - control de funcionamiento ok
28335 | 2025-08-20 |  | Philips Respironics | Sin Información | CALENTADOR HUMIDIFICADOR | MG 3824 | PPS225
28336 | 2025-08-21 | 2025-09-01 | Philips Respironics | Sin Información | CALENTADOR HUMIDIFICADOR | MG 0445 | PPS226 | se da de baja por obsoleto - control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas: baja
28337 | 2025-08-22 | 2025-08-27 | Philips Respironics | System One | CPAP/BPAP | MG 3811 | PPS227
28338 | 2025-08-22 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 3704 | PPS228
28339 | 2025-08-22 |  | BMC | N-560 | oxímetro de pulso | MG 6336 | PPS229 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28340 | 2025-08-22 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 4976 | PPS230 | se uso placa para cliente | se da de baja - queda turbina y placa fuente para repuesto
28341 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | ResMed |  |  | MG 0399 | PPS231 | se da de baja por obsoleto | Piezas reemplazadas:
28342 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | Viasys Healthcare | ORION |  | MG 1050 | PPS232 | se da de baja por obsoleto | Piezas reemplazadas:
28343 | 2025-08-22 |  | Philips Respironics | Sin Información | CALENTADOR HUMIDIFICADOR | MG 1737 | PPS233
28344 | 2025-08-22 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 0642 | PPS234 | cambio de electroválvula - cambio de zeolita - compresor ok | Piezas reemplazadas: zeolita S/N: CAN 0006/07
28345 | 2025-08-22 |  | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5535 | PPS235
28353 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4938 | PPS236 | cambio de filtros - cambio de pila interna - cambio de labios - cambio de rulemanes (sin repuestos) | Piezas reemplazadas:
28354 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6507 | PPS237 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control del equipo en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28355 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6415 | PPS238 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control del equipo en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28357 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6419 | PPS239 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control del equipo en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28359 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6506 | PPS240 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control del equipo en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28360 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6433 | PPS241 | cambio de filtros - cambio de tecla on/off - control y limpieza del equipo; concentra 90 en 5l | Piezas reemplazadas:
28361 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6440 | PPS242 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control del equipo en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28362 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4930 | PPS243 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control del equipo en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28363 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4999 | PPS244 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control del equipo en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28364 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4579 | PPS245 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control del equipo en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28365 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4794 | PPS246 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control del equipo en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28366 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4056 | PPS247
28367 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4242 | PPS248
28368 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5479 | PPS249 | cambio de filtros - cambio de ceolita - cambio de banda elastica - control del equipo ok | Piezas reemplazadas:
28369 | 2025-08-25 |  | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5486 | PPS250
28370 | 2025-08-25 |  | BMC | CPAP G3 | CPAP | MG 6963 | PPS251 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28371 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BMC | CPAP G3 | CPAP | MG 6946 | PPS252 | falla en placa - turbina se detiene y enciende por falla en sensor de presion de placa principal - turbina ok - se da de baja y se usa turbina para repuestos | Piezas reemplazadas: baja
28372 | 2025-08-25 |  | BMC | CPAP G3 | CPAP | MG 6936 | PPS253 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28373 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BMC | CPAP G3 | CPAP | MG 6950 | PPS254 | turbina con ruidosa por ingreso de liquido - control de funcionamiento de placa ok - se da de baja, se usa placa como repuesto | Piezas reemplazadas:
28374 | 2025-08-25 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 4212 | PPS255 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28375 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 4016 | PPS256 | placa y turbina dañada dañadas por ingreso de liquido en interior de equipo - turbina no arranca y placa no enciende | Piezas reemplazadas: baja
28376 | 2025-08-25 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 6236 | PPS257 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28377 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 6232 | PPS258 | falla en placa(loop booting) - equipo infectado con insectos en su interior - se da de baja | Piezas reemplazadas: baja
28378 | 2025-08-25 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 6200 | PPS259 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28379 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 6204 | PPS260 | falla en placa - mal funcionamienton de reslex y no enciende el humidifcador - turbina ok | Piezas reemplazadas: se da de baja
28380 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 4653 | PPS261 | turbina y placa dañadas por ingreso de liquido en equipo - equipo inutilizable | Piezas reemplazadas: se da de baja
28381 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | Viasys Healthcare | Orin | CPAP | MG 1352 | PPS262 | equipo no enciende - se da de baja por obsoleto | Piezas reemplazadas: baja
28382 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | Viasys Healthcare | Orin | CPAP | MG 1184 | PPS263 | se da de baja por obsoleto | Piezas reemplazadas:
28383 | 2025-08-25 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 5368 | PPS264 | falla en reslex- error 114 al tratar de actualizar el software y placa inutilizable hasta una respuesta de parte de bmc -
28384 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 3328 | PPS265 | falla en reslex - se da de baja y se utiliza turbina como repuesto | Piezas reemplazadas: baja
28385 | 2025-08-25 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 6757 | PPS266 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28386 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 3968 | PPS267 | turbina no arranca por ingreso de liquido en su interior - control de funcionamiento de la placa ok - se da de baja y se guarda placa para repuesto | Piezas reemplazadas: baja
28387 | 2025-08-25 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 3952 | PPS268
28388 | 2025-08-25 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 4361 | PPS269 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28389 | 2025-08-25 |  | BMC | CPAP G2 | CPAP | MG 6742 | PPS270 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28395 | 2025-08-25 | 2025-10-31 | Inogen | ONE | CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL |  | PPS271 |  | baja concentración por fuga en manguera interna - ajuste de manguera interna - control de funcionamiento ok - concentración en 5L: 94.5
28396 | 2025-08-25 | 2025-10-20 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS272
28397 | 2025-08-25 | 2025-10-20 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS273
28398 | 2025-08-25 | 2025-10-20 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS274
28399 | 2025-08-25 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS275 | reemplazo de tamiz ciolita, kit compresor, filtros nuevos bateria 9v, limpieza y control | Piezas reemplazadas:
28400 | 2025-08-25 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS276 | reemplazo de ciolita, limpieza y secado de circuito de oxigeno, equipo con agua en circuito de oxigeno y tamiz, bateria 9v alarma nueva,reemplazo de filtros, limpieza. | Piezas reemplazadas:
28401 | 2025-08-25 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS277 | conpresor roto - ceolita degradada - electrovalvula dañada - control del equipo | Piezas reemplazadas: COMPRESOR COMPLETO
28346 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6402 | PPS278 | recolocacion dde rueda tracera - control de funcionamiento ok desguasado | Piezas reemplazadas:
28347 | 2025-08-26 |  | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6348 | PPS279 | cambio de filtros - cambio de ceolita - control del equipo en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28348 | 2025-08-26 |  | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5350 | PPS280 | cambio de filtros - cambio de ceolita - cambio de banda elastica - control del equipo ok en espera de repuesto | Piezas reemplazadas:
28349 | 2025-08-26 |  | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5348 | PPS281 | cambio de filtros - control y limpieza de equipo - concentra en 5l entre 89 y 90 | Piezas reemplazadas:
28350 | 2025-08-26 |  | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 6344 | PPS282 | cambio de base plastica - cambio de labios - cambo de filtros - cambio de pila interna - control y limpieza del equipo | Piezas reemplazadas:
28351 | 2025-08-26 |  | BMC | BPAP G2 | BPAP | MG 6733 | PPS283 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28352 | 2025-08-26 |  | Konsung | KSOC-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 7179 | PPS284
28391 | 2025-08-26 |  | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5052 | PPS285 | cambio de filtros - cambio de ceolita - cambio de banda elastica - control del equipo ok | Piezas reemplazadas:
28418 | 2025-08-26 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4538 | PPS286 | cambio de filtros - control y limpieza del equipo | Piezas reemplazadas:
28419 | 2025-08-26 |  | Longfian | JAY-10D | CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL | MG 7417 | PPS287
28412 | 2025-08-27 |  | CAM |  |  |  | PPS288 | Derivado | Piezas reemplazadas:
28439 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | Philips Respironics | Serie M | BPAP | MG 3320 | PPS289 | EQUIPO NO INGRESO SE VENDIO A RESPIRAR | Piezas reemplazadas:
28428 | 2025-08-28 | 2025-09-12 | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS290 | NO FUNCIONA AJUSTE Y POSICIONADO DE BIELA | Piezas reemplazadas: -
28436 | 2025-08-29 |  | Fisher & Paykel Healthcare | HC150 |  | MG 0568 | PPS291 | CONTROL DE FUNCIONAMIENTO | Piezas reemplazadas:
28438 | 2025-08-29 |  | Longfian | JAY-5Q | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 5522 | PPS292 | cambio de filtro - cambio de ceolita | Piezas reemplazadas:
28444 | 2025-08-29 |  | Silfab | N-33A | ASPIRADOR |  | PPS293 | NO FUNCIONA AJUSTE Y POSICIONADO DE BIELA
28451 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | Newport | E-360 | RESPIRADOR |  | PPS294 | test de performace ok | Piezas reemplazadas:
28442 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | Inogen | ONE | CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL |  | PPS295 | PLACA PRINCIPAL DEFECTUOSA, NO TRANSMITE ENERGÍA. Ceolitas agotadas | Piezas reemplazadas: PLACA PRINCIPAL - canister de ceolitas
28445 | 2025-09-01 |  | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS296 | NO FUNCIONA FUSE QUEMADO BATERIAS SUELTAS | Piezas reemplazadas: LIMPIEZA INTERIOR 1 FUSE MINIFICHA 3 AMP Y FIJACION DE BATERIAS
28446 | 2025-09-01 | 2025-09-17 | Yuwell | 7E-G |  |  | PPS297 | NO FUNCIONA - FALSO CONTACTO FICHA MOTOR, PORTA FUSE DE 4 AMP ROTO | Piezas reemplazadas: CAMBIO DE FICHA MACHO HEMBRA DE MOTOR A PLACA ELECTRONICA COLOCACION DE PORTA FUSE AEREO
28453 | 2025-09-01 |  | BMC | CPAP G1 | CPAP | MG 4064 | PPS298 | control de funcionamiento ok | Piezas reemplazadas:
28454 | 2025-09-01 |  | Masimo | Radical | OXÍMETRO DE PULSO |  | PPS299 | control de funcionamento ok - bateria obsoleta - conector de bateria de 3 pines de la placa rotos por mala limpieza del mismo en su momento (quedaron restos duros que lastimaron los pines) - | Piezas reemplazadas:
28448 | 2025-09-01 | 2025-10-29 | Philips Respironics | SimplyGo | CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL |  | PPS300 | Canister de ceolitas agotado. Batería degradada | reemplazo de tamiz, bateria, filtro.
28449 | 2025-09-02 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS301 | cambio de ceolita 8L - control del equipo - funcion en 6L a 90 y en 5L a 94 | Piezas reemplazadas:
28455 | 2025-09-02 | 2025-09-18 | Nellcor | Bedside | OXÍMETRO DE PULSO |  | PPS302 | display dañado por ingreso de liquido en equipo - requiere cambio de display - control de funcionamiento ok (no entra en garantia) | Piezas reemplazadas:
28458 | 2025-09-03 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 0931 | PPS303 | cambio de filtros - cambio de capacitor del compresor - colocacion de bateria alarma - control de funcionamiento ok - concentra en 5l 94 | Piezas reemplazadas:
28459 | 2025-09-03 |  | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS304 | cambio de placa de comando - cambio de filtros - cambio de pila alarma - | Piezas reemplazadas:
28460 | 2025-09-03 | 2025-10-07 | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS305 | cambio de filtros - limpieza interna a fondo - cambio de base plastica | Piezas reemplazadas:
28461 | 2025-09-03 | 2025-10-29 | Longfian | JAY | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS306 | cambio de filtros - cambio de capactor control de funcionamiento ok - concentra en 5l 94% | Piezas reemplazadas:
28462 | 2025-09-03 | 2025-11-04 | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS307 | cambio de filtros - control y limpieza del equipo | Piezas reemplazadas:
28463 | 2025-09-03 |  | Covidien | DS100A | SENSOR DE OXÍMETRO DE PULSO |  | PPS308
28457 | 2025-09-03 |  | Longfian | JAY-5 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | MG 4714 | PPS309 | cambio de filtros - cambio de rulemanes (sin repuestos/en espera) | Piezas reemplazadas:
28464 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | ResMed | ASTRAL 150 | RESPIRADOR | MG 6338 | PPS310 | test de perfomance OK | Piezas reemplazadas:
28465 | 2025-09-04 | 2025-09-24 | BMC | CPAP G2 | CPAP |  | PPS311 | error 77 - turbina no arranca por corto en turbina - placa encontrada con exceso de suciedad , se probo con turbina nueva y provoca alteraciones en la presion del equipo - requiere cambio de turbina y placa | Piezas reemplazadas: turbina - placa auto cpap A20
28474 | 2025-09-04 | 2025-09-12 | Movi-vac | A-550 | ASPIRADOR A BATERÍAS |  | PPS312 | OBSTRUCCION CODO DE INGRESO DE ASPIRACION ( FALLA COMPONENTE) | Piezas reemplazadas: CODO PLASTICO DE INGRESO ASPIRACION
28513 | 2025-09-05 | 2025-10-01 | AirSep | NewLife Elite | CONCENTRADOR DE OXÍGENO |  | PPS313